Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Физика-техникалық факультеті

Физика және нанотехнологиялар кафедрасы

Омарова Гульден Сериковна

Балтабеков Асхат Секербаевич

«Техникалық өлшеудің әдістері мен құралдары» пәні бойынша

Дәрістер курсы

білім беру бағдарламасы: «null»

Қарағанды 2024

Дәріс 1. Өлшемдер туралы негізгі түсініктер және құралдар

Жоспар:

1. Өлшемдер туралы негізгі түсініктер.

2. Өлшеу құралдары және олардың негізгі элементтері.

3. Өлшеу құралдарының статикалық сипаттамалары мен сезімталдығы.

1.  Өлшемдер туралы негізгі түсініктер

Жалпы жағдайда өлшеу дегеніміз – салыстыру бірлігі ретінде алынған өлшенетін шама мен оның кейбір мәндерінің арасындағы қатынасты арнайы техникалық құралдардың көмегімен эмпирикалық жолмен табу процесі.

Өлшенетін шаманың өлшем бірлігіне қатынасын білдіретін сан өлшенетін шаманың сандық мәні деп аталады.  Егер x - өлшенетін шама, u - өлшем бірлігі, q - өлшенетін шаманың сандық мәні болса, онда

x=qu                                  				                            (1.1)

(1.1) қатынастың оң жағы өлшеу нәтижесі деп аталады.  Өлшеу нәтижесі әрқашан өзінің атауы бар u бірлігінен және осы бірлік өлшенетін мәнде қанша рет қамтылғанын көрсететін q санынан тұратын өлшемдік мән болып табылады.  Егер (1.1) қатынасында u орнына басқа u1 мөлшерін алсақ, онда

x=q1u1             					               		           (1.2)

(1.1) және (1.2) қатынастарынан аламыз

q1= qu/ u1               				                                      (1.3)

Осылайша, u бірлігінде көрсетілген q өлшеу нәтижесінен басқа u1 бірлікте көрсетілген q1 нәтижесіне өту үшін q-ды қабылданған бірліктердің қатынасына көбейту керек.

Өлшенетін шаманың сандық мәнін алу әдісі бойынша өлшеудің төрт түрі ажыратылады: тікелей, жанама, жиынтық және бірлескен.

Тікелей өлшеулер деп өлшенетін шаманың мәні тікелей тәжірибелік мәліметтерден (температураны өлшеу, термометр, сызғышпен ұзындықты өлшеу және т.б.) анықталатын өлшемдерді айтады.  Тікелей өлшеулер келесі негізгі әдістермен жүргізіледі: тікелей бағалау, дифференциалдық, қарсылық, нөлдік.

Тікелей бағалау әдісі өлшенген мәнді құрылғының шығыс мәніне түрлендіреді, яғни құрылғылар өлшенген мәнді тікелей көрсетеді (немесе жазады).  Тікелей бағалау әдісі өндірістік бақылау құрылғыларында (серіппелі манометрлер, сұйықтық көлемін анықтаудың белгілі бір сыйымдылықты ыдыстар және т.б.) кеңінен қолданылады.

Дифференциалды (айырмашылық) әдіспен құрылғы өлшенген және белгілі бір шама (өлшем) арасындағы айырмашылықты тікелей анықтайды, содан кейін өлшенген мән алгебралық қосу арқылы табылады.  Дифференциалды әдіс композицияны автоматты талдау құралдарында кеңінен қолданылады және газды талдау кезінде кедергі жасаушы компоненттері шудың, температураның, ілеспе компоненттердің қатысуымен заттардың қасиеттері және т.б. болған жағдайда.

Қарама- арсы әдіс - бұл өлшеммен салыстыру әдісі, онда өлшенетін шама мен өлшем көбейтілген шама бір уақытта салыстыру құралына әсер етеді, оның көмегімен осы шамалар арасындағы қатынас орнатылады. Өлшенетін шаманың мәні тепе-теңдікке жеткеннен кейін тепе-теңдік (белгілі) шаманың мәні бойынша анықталады. Мысалы, рычагтық таразыларда өлшенетін Жүктің массасы орнатылған салмақтардың массасынан табылған.

Нөлдік (компенсациялық) әдіс - бұл салыстыру құралына шамалардың әсер етуінің нәтиже әсері нөлге дейін жеткізілетін өлшеммен салыстыру әдісі. Компенсациялық әдіске негізделген құрылғыларға потенциометрлер, теңдестірілген көпірлер және т.б.  жатады

Жанама өлшеудер өлшенетін шама осы шама мен тікелей өлшеуге ұшыраған шамалар арасындағы белгілі тәуелділік негізінде анықталады. Жанама өлшеу мысалдары: біртекті дененің тығыздығын оның массасы мен геометриялық өлшемдері бойынша анықтау; өткізгіштің кедергісі бойынша электр кедергісін, көлденең қимасының ұзындығы мен ауданы және т. б. анықтау.

Жанама өлшеулер тікелей өлшеу мүмкін болмаған кезде өндірістік процестерді бақылауда кеңінен қолданылады.

Жалпы жағдайда өлшенетін шама мына формула бойынша анықталады

x = F (x1, x2, x3, …),

мұндағы x - өлшенетін шаманың қажетті мәні; x1, x2, x3 - тікелей әдіспен өлшенген шамалардың мәндері.

Жиынтық өлшеулерде өлшенетін шаманың сандық мәндері бір немесе бірнеше аттас шамалардың тікелей өлшеу жиынтығынан алынған теңдеулер жүйесін шешу арқылы анықталады (мысалы, сызықтық кеңеюдің температуралық коэффициентін анықтау).

Бірлескен өлшемдер олардың арасындағы тәуелділікті табу үшін екі немесе бірнеше бірдей емес шамаларды бір уақытта өлшеуді қарастырады. Жиынтық және бірлескен өлшемдер негізінен зерттеу тәжірибесінде қолданылады.

2. Өлшеу құралдары және олардың негізгі элементтері

Өлшеу құралдары - бұл әртүрлі өлшемдерде қолданылатын және нормаланған метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдардың жиынтығы, яғни өлшем бірліктері мен дәлдігі , алынған нәтижелердің сенімділігі мен қайталануы , сондай-ақ олардың өлшемдері мен дизайнына қойылатын талаптар бойынша метрология талаптарына сәйкес келеді .

Өлшеу құралдарының негізгі түрлері-өлшемдер, өлшеу құралдары, өлшеу түрлендіргіштері және өлшеу қондырғылары.

Өлшем-берілген мөлшердің физикалық шамасын көбейтуге арналған өлшеу құралы (мысалы, шайнек-массаның өлшемі, температура шамы - жарықтық өлшемі және т.б.).

Өлшеу құралы (немесе жай ғана құрылғы) - бұл өлшеуіш ақпараттың сигналын (электрлік, пневматикалық және т.б.) бақылаушының тікелей қабылдауы үшін қол жетімді формада шығаруға қызмет ететін өлшеу құралы. Ақпаратты беру нысаны бойынша аспаптар көрсеткіштері өлшенетін шаманың үздіксіз функциясы болып табылатын аналогтық және көрсеткіштері дискретті болып табылатын және цифрлық нысанда ұсынылатын цифрлық болып бөлінеді.

Өлшеу түрлендіргіші - өлшеуіш ақпараттың сигналын өңдеу немесе сақтау үшін, сондай-ақ көрсеткіш құрылғыға беру үшін қолайлы күйге түрлендіру қызметін атқаратын өлшем құралы.

Мақсатына байланысты өлшеу түрлендіргіштері келесі негізгі топтарға бөлінеді.

Өлшенетін шама бастапқы түрлендіргішке (сенсорға) жеткізіледі, яғни ол өлшеу тізбегіндегі бірінші (мысалы, термоэлектрлік түрлендіргіш, кедергі термометрі).

Бастапқы түрлендіргіштер әсер ету принципі бойынша да, Шығыс сигналдарының сипаты бойынша да өте алуан түрлі; оларды бірқатар белгілерге жіктеуге болады: бақыланатын шаманың түрі (параметр) бойынша-температура, қысым, ағын, деңгей, тығыздық және т. б. түрлендіргіштер; әрекет принципі бойынша (Электрлік , пневматикалық және т. б.); түрі мен сипаты бойынша шығыс сигналы (үздіксіз және дискретті ).

Бастапқы түрлендіргіштің маңызды сипаттамасы-басқарылатын шаманың өзгеруі мен түрлендіргіштің шығысы арасындағы функционалдық тәуелділік түрі; сызықтық тәуелділікке артықшылық беріледі. Егер сигнал электрлік болса, онда электр сымдары немесе кабель байланыс арнасы ретінде қолданылады. Егер сигнал пневматикалық немесе гидравликалық болса, онда металл және полиэтилен түтіктері қолданылады.

Қазіргі заманғы орталықтандырылған бақылау жүйелерінде электр және пневматикалық қашықтықтан беру кең таралды, ал пневматикалық жүйелер негізінен жарылыс және өрт қаупі бар өндірістерде қолданылады, мұнда электр берілістерін қолдану алынып тасталады.

Аралық түрлендіргіш өлшеу тізбегінде біріншісінен кейін орын алады және барлық қажетті түрлендірулерді (күшейту, түзету және т. б.) жүзеге асыруға арналған

Таратқыш түрлендіргіш өлшеу ақпаратының сигналын қашықтықтан беруге арналған.

Өлшеу қондырғылары - бір жерде орналасқан және конструктивтік орындаудың бірлігімен байланысты функционалдық біріктірілген өлшеу аспаптарының, өлшеу түрлендіргіштерінің және басқа да қосалқы құрылғылардың жиынтығы болып табылатын өлшеу құралдары.

Қарастырылған өлшеу құралдарынан басқа, тиісті байланыс арналарымен өзара байланысқан өлшеу құралдары мен қосалқы құрылғылардың жиынтығы болып табылатын және автоматтандырылған басқару жүйелерінде автоматты түрде жұмыс істеуге, беруге және пайдалануға ыңғайлы нысанда өлшеу ақпаратының сигналдарын жасауға арналған неғұрлым күрделі өлшеу ақпараттық жүйелері бар.

Екінші өлшеу құрылғысы (екінші аспап) өлшеу құралдарымен (шкаламен) жиынтықта жұмыс істеуге арналған өлшеу құралы. және масштабсыз), сондай-ақ бастапқы және аралық түрлендіргіштердің кейбір түрлерімен бірдей екінші құрылғыны әртүрлі параметрлерді өлшеу үшін пайдалануға болады (айырмашылық тек шкаланың градиурасында).

Техникалық аспаптардың шкалалары, әдетте, олардың көрсеткіштері санға тең болатындай етіп бітіреді, сондықтан өлшем бірлігі және u= 1.

Есептеу әдісі бойынша өлшеу құралдары көрсету, өзін-өзі жазу, біріктірілген, жинақтау және интегралдау болып бөлінеді.

Көрсеткіш - бұл өлшеу кезінде өлшенетін шаманың мәні санау құрылғысында көрсетілген құрылғылар.

Масштабты санау құрылғылары ең көп қолданылады. Шкалалар қозғалмайтын және қозғалмалы түрде орындалады (шкала қозғалмайтын көрсеткішке қатысты қозғалады). Таразылардағы белгілер түзу сызық бойымен немесе шеңбер доғасы бойымен, циферблаттың Тегіс немесе цилиндрлік бетінде орналасады.  1.1 cуретте өлшеу құралдарының ең типтік шкалалары көрсетілген.

а –түзусызықты; б –доғалы; в - дөңгелек біркелкі; г – профильді; д –барабанды; е - дөңгелек біркелкі емес.

1.1-сурет. Шкалалар.

Шкаланың басы - осы шкала бойынша анықталған шаманың ең кіші мәніне сәйкес келетін белгі (аспап көрсеткіштерінің төменгі шегі). Шкаланың соңы-өлшенетін шаманың ең үлкен мәніне сәйкес келетін белгі (аспап көрсеткіштерінің жоғарғы шегі). Шкаланың нөлі-өлшенетін шаманың нөлдік мәніне сәйкес келетін белгі. Нөлдік белгісі шкаланың басына немесе соңына сәйкес келетін шкалалар бір жақты деп аталады. Егер нөлдік белгі шкаланың басына немесе соңына сәйкес келмесе, Шкала екі жақты деп аталады (мысалы, көрсеткіштер шегі 50-ден +50 °C-қа дейінгі манометриялық термометр). Егер шкалада нөлдік белгі болмаса, Шкала нөлсіз деп аталады(мысалы, + 50-ден 200 °C-қа дейінгі көрсеткіштер шегі бар термометр шкаласы).

Көрсеткіштің орны оның нөлден немесе шкаланың басынан бұрыштық немесе сызықтық қозғалысымен анықталады. Көрсеткіштің орны мен санақ арасындағы байланыс шкаланың сипаттамасы деп аталады. Көрсеткіштің бұрыштық қозғалысы бар аспаптар шкаласының сипаттамасы теңдеумен өрнектеледі

q = ƒ (φ),      					                                                (1.4)

мұндағы φ-көрсеткіштің шкаланың нөлдік белгісінен айналу бұрышы (нөлсіз шкалалар үшін - шкаланың басынан бастап); q - шкала бойынша санау. Тік сызықты таразы бар аспаптар үшін

q = ƒ1 (N),                      					                                 (1.5)

мұндағы N - көрсеткіштің (қалам ұстағышының) шкаланың нөлінен (нөлсіз шкалалар үшін - шкаланың басынан).

Көрсеткіштің доғалық және дөңгелек шкалалардың нөлдік белгісінен сызықтық орын ауыстыруы

N=φRш              				                                            (1.6)

мұндағы Rш - шкаланың радиусы.

1.2 суретте масштабты санау құрылғылары схемалық түрде көрсетілген.

а – доғалы; б – түзусызықты.

1.2-сурет. Шкалалы санау құрылғылары.

Шкаланың бөлінуі екі іргелес белгілердің осьтері немесе центрлері арасындағы алшақтық деп аталады. Біркелкі таразылардың бөліну ұзындығы бірдей. Біркелкі емес шкаланың бөліну ұзындығы бірдей емес.

а – дискілі диаграммада полярлық координаттарда жазатын; б – таспалы диаграммада тікбұрышты координаттарда жазатын; в - басып шығару құрылғысымен.

1.3-сурет. Тіркеу құрылғылары.

Өздігінен жазатын (тіркейтін) аспаптар уақыт бойынша өлшенетін шаманың ағымдағы мәнін қағаз таспаға немесе дискіге автоматты түрде жазатын құрылғылармен жабдықталады. Бір жағдайда қаламмен қағаз таспада (дискіде) үздіксіз сызық сызылады, екінші жағдайда таспада санақтардың сандық мәндері мезгіл-мезгіл басып шығарылады. Бір қағаз таспада бірнеше қисықтар жазылуы мүмкін. Бұл жағдайда автоматты қосқыш құрылғыға енгізіледі, ол бастапқы түрлендіргіштердің бірін өлшеу жүйесіне тізбектей қосады. бірнеше өлшеу нүктелерінде орналасқан. 1.3 суретте типтік тіркеу құрылғыларының схемалары берілген.

Тіркеу құрылғыларының сипаттамалары масштабты санау құрылғыларына ұқсас және (1.4) және (1.5) теңдеулерімен өрнектеледі. Тіркеу құрылғылары үшін (сурет. 1.3, а, б) осы теңдеулерде φ және N диаграмманың тор сызығының нөлдік белгісінен қалам ұстағышының бұрылу бұрышы менмещысуын, ал q - тор бойынша санауды білдіреді. Баспа құрылғысы бар тіркеу құрылғылары үшін (сурет. 1.3, в) сипаттамада (1.4) теңдеу түрі бар, онда φ - кіріс ролигінің айналу бұрышы, a q - басылған Сан (санақ).

Диск диаграммалары біркелкі және біркелкі емес бөлінулермен болуы мүмкін. Таспалы диаграммалар екі түрге бөлінеді: аспаптың қаламының түзу сызықты қозғалысымен және қаламның шеңбер доғасы бойымен қозғалысымен, көрсеткішті аз күшпен жылжытатын аспаптарда ( өзін-өзі жазатын милливольтметрлер, өзін-өзі жазатын логометрлер), жазу көмекші құрылғының көмегімен (құлаған доға )жүргізіледі

Біріктірілген құрылғылар өлшенетін шаманы бір уақытта көрсетеді және тіркейді.

Жинақтау және интегралдау құралдары. Интегралды құрылғыда берілген шама уақыт бойынша немесе басқа тәуелсіз айнымалымен интеграцияланады. Жиынтық құрылғыда көрсеткіштер функционалды түрде оған әртүрлі арналар арқылы жеткізілетін екі немесе бірнеше шамалардың қосындысымен байланысты.

Өлшеу аспаптарын дабыл беру (дабыл беру аспаптары), өлшенетін шаманы реттеу (реттеу аспаптары) және басқа да мақсаттар үшін қосымша құрылғылармен жабдықтауға болады.

Метрологиялық мақсатқа сәйкес әртүрлі өлшеу құралдары (өлшемдер, өлшеу құралдары мен түрлендіргіштер) жұмыс, үлгілі және анықтамалық болып бөлінеді.

Өлшеудің Жұмыс құралдары практикалық өлшеуге арналған барлық өлшемдер, аспаптар және түрлендіргіштер деп аталады. Олар жоғары дәлдікті өлшеу құралдарына (зертханалық) және техникалық болып бөлінеді. Өлшеу құралдарының белгілі бір дәлдігі өндіруші зауытқа кепілдік береді. Әдетте олардың айғақтарына ешқандай түзетулер енгізілмейді (кейбір ерекше жағдайларды қоспағанда). Зертханалық өлшеу құралдарының дәлдігін арттыру үшін олардың көрсеткіштеріне өлшеу құралдарының жай-күйін және өлшеу жағдайларының әсерін ескеретін түзетулер енгізіледі.

Үлгілі шаралар, өлшеу құралдары мен түрлендіргіштер (мысалы, термоэлектрлік түрлендіргіштер) жұмыс шараларын, өлшеу құралдары мен түрлендіргіштерді тексеруге және бітіруге арналған.

Эталондар өлшем бірліктерін жоғары (метрологиялық) дәлдікпен жаңғырту және сақтау, ғылым мен техниканың осы деңгейінде қол жеткізу, сондай - ақ жоғары разрядты шараларды, аспаптар мен түрлендіргіштерді тексеру үшін қызмет етеді.

Тексеру деп өлшеу құралдарының көрсеткіштерін олардың қателіктерін немесе олардың көрсеткіштеріне түзетулерді анықтау үшін үлгілі көрсеткіштермен салыстыру операциясы аталады.

Градиуровка - бұл шкаланың бөлімдеріне белгіленген өлшем бірліктерінде көрсетілген мәндерді беретін операция.

1.3. Өлшеу құралдарының статикалық сипаттамалары мен сезімталдығы

Тұрақты жұмыс режимдерінде аналитикалық немесе графикалық түрде көрсетілген шығыс шамасының кіріс шамасына тәуелділігі өлшеу құралының статикалық сипаттамасы деп аталады. Жалпы алғанда, құрылғының статикалық сипаттамасы (масштаб теңдеуі) келесідей

φ =ƒ(x)  немесе N=ƒ(x)                                       (1.7)

мұндағы х-өлшенетін шаманың мәні; φ немесе N-көрсеткіштің координаттары. Функционалдық тәуелділік (1.7) құрал шкаласының теңдеуі, құралдың немесе түрлендіргіштің бітіру сипаттамасы деп те аталады.

Өлшенетін шаманы түрлендіру х шығысқа (φ немесе N) өте сирек тікелей жүзеге асырылады. Әдетте сіз бірнеше дәйекті аралық түрлендірулерді қолдануыңыз керек. Сонымен, милливольтметрге қосылған термоэлектрлік термометрмен температураны өлшеу кезінде төрт дәйекті түрлендіру жүреді: ортаның жылдамдығы -> термометрдің термиялық ЭҚК- > электр тізбегінің ток күші - > милливольтметр жақтауындағы айналу моменті - көрсеткіш иненің айналу бұрышы.

Мұндай өлшеу құралы әрқайсысының өзіндік статикалық сипаттамасы бар жеке тізбектелген байланыстардан тұрады.

Төмендегі суретте - n тізбектей қосылған тең ашық тізбекті өлшеу құралының жалпыланған құрылымдық схемасы көрсетілген. Кіріс мәндерін х0 арқылы, ал шығыс мәндерін буынның реттік нөміріне сәйкес келетін индекстері бар y0 арқылы белгілейміз. Нөл индексі шамалардың тұрақты мәнін білдіреді. Егер құрылғы көрсеткіштің айналмалы қозғалысы бар масштабты санау құрылғысымен жабдықталған болса, онда кіріс мәні инсульт = (көрсеткіш координаты), ал шығыс мәні q (шкала бойынша санақ) болады. Сілтемелердің кез келгенінің статикалық сипаттамасын жалпы түрде

y0i =ƒi(x0i)                                                       (1.8)

мұндағы i=1, 2,..., n -буынның реттік нөмірі.

Біріншісінен басқа кез-келген сілтеменің кіріс мәні алдыңғы сілтеменің шығыс мәні болып табылады, яғни. x0i= y0i-1 ; сондықтан , y0i =ƒi(y0i-1) , бірақ   y0i-1 =ƒi-1(х0i-1) , бұл мәнді теңдеуге (1.8) қоямыз : y0i =ƒi [ƒi-1(х0i-1)] ; х0i-1 = y0i-2 екенін ескере отырып, мына теңдеуді аламыз:

(1.9)

(1.9) теңдеуі кез-келген бірліктің шығыс шамасының өлшенетін шамаға тәуелділігін анықтайды. Осы теңдеуге сүйене отырып, соңғы (n - 1)-ші буынның шығыс шамасы:

(1. 10)

(1.10) теңдеуі - бірліктердің сипаттамалары арқылы көрсетілген құрылғының статикалық сипаттамасы.

Егер жұмыс аймағындағы кіріс және шығыс шамалары арасындағы функционалдық байланыс үздіксіз және бір мәнді болса, онда х0-ның әрбір мәніне у0-ның жалғыз мәні жауап береді. Мұндай сілтеме статикалық деп аталады. Егер сипаттама сызықтық болса (немесе түзу сызықпен жуықтауға болатын болса), онда мұндай статикалық сілтеме сызықтық деп аталады (1.5 сурет). Жалпы жағдайда сызықтық немесе сызықтық статикалық сипаттама

у0= a + kx0,                                                  (1. 11)

мұндағы а-у өлшем бірлігі бар тұрақты; k - беру коэффициенті немесе түрлендіру коэффициенті деп аталатын және у/х өлшем бірлігі бар тұрақты шама.

Статикалық сипаттама үшін (сурет. 1.4, а) у0=  kx0 . Сызықтық талаптарға сәйкес келмейтін сілтемелер сызықтық емес деп аталады. Өлшеу құралдары үшін көп жағдайда сызықтық статикалық сипаттамаға артықшылық беріледі.

Суретте. 1.4, б г сызықтық емес буындардың кейбір түрлерінің статикалық сипаттамалары, сипаттамалары бойынша у0  = sonst бар учаскелердің болуы көрсетілген (сурет. 1.4, в) қанықтыру құбылысымен немесе соңғы аялдамалар мен шектегіштердің болуымен байланысты.

х0 = ±а болатын аймақ (сурет. 1.4, г) және у0= 0, сезімталдық немесе тоқырау аймағы деп аталады. Буындар көбінесе гистерезиспен сипатталады (магниттік, электрлік, механикалық), егер бірдей хо мәндеріндегі уо тепе-теңдік мәндері тікелей және кері бағытта сәйкес келмесе (сурет. 1.5, б). Гистерезис түрлендіру дәлдігін төмендетеді; сондықтан оны барынша азайтқан жөн.

а – сызықты; б-г – бейсызықты.

1.4-сурет. Статикалық сілтемелердің тепе-теңдік сипаттамалары

Егер кіріс және шығыс шамаларының тепе-теңдік мәндері арасындағы функционалдық байланыс мүлдем болмаса, көп мәнді немесе үздіксіздік үзілістері болса, онда сілтеме астатикалық деп аталады.

Көптеген жағдайларда астатикалық буындарда тепе-теңдік координаттары арасында функционалдық байланыс болмаған кезде (статикада) динамикада функционалдық байланыс болады (Дифференциалдық теңдеу түрінде). Мысалы, шығыс координатының өзгеру жылдамдығы мен кіріс координатының шамасы dy/dτ =ƒ(x0) (бірінші ретті астатикалық сілтеме) немесе d2y/dτ2 =ƒ(x0) (екінші ретті астатикалық сілтеме)

1.5-сурет. Релелік байланыстардың тепе-теңдік сипаттамалары

және т. б. тәуелділігімен байланысты. жоғары ретті) кіріс шамасынан шығу координаттары. Мұндай буын интеграциялық деп аталады.

Осылайша, астатикалық байланыстар кіріс координатасын шығыс координатасының уақыт туындысымен байланыстыратын дифференциалдық теңдеулермен сипатталады. Бұл теңдеудің реті буын астатизмінің ретіне тең. Егер бұл дифференциалдық теңдеу тұрақты коэффициенттері бар сызықтық болса, онда ол сипаттайтын астатикалық буын сызықтық деп аталады…

Іске қосу параметрі деп аталатын бір хо=хср мәні бар буындар ерекше мәнге ие, шығыс координаты секіріспен өзгереді (сурет. 1.5). Мұндай сілтемелер релелік деп аталады және сызықты емес буындарға жатады. Өлшеу құралдары мен түрлендіргіштерге қатысты k беріліс коэффициенті ((1.11) формулада) әдетте сезімталдық деп аталады. Статикалық сипаттаманың бейсызықтылығы кезінде сезімталдық деп ∆у шығыс пен кіріс ∆х сигналдарының өсімшелерінің қатынастарының  шегі түсініледі.

Олай болса, сызықтық сезімталдық S = lim∆x⟶0|∆y0∆x0|=dy0/dx0 тангенстің тепе-теңдік сипаттамасына көлбеу бұрышын сипаттайды. Бұрыштық сезімталдық Sy = dφldxo, мұндағы φ - көрсеткіштің ауытқу бұрышы. Доғалы және дөңгелек шкаласы бар құрылғылар үшін сезімталдық S = Sy Rш мұндағы Rш шкаланың радиусы (1.2-суретті қараңыз).

Құрылғының сезімталдығы неғұрлым көп болса, бақыланатын шаманың аз үлесін өлшеуге болады. Сезімталдық-бұл бірдей типтегі құрылғыларды салыстыратын шара. Сезімталдықтың кері мәні құрылғы шкаласының бөліну бағасы деп аталады.

Өлшеу құралының сезімталдығы оған кіретін буындардың сезімталдығымен анықталады. Теңдеуді саралау (1.10), біз құрылғының бұрыштық сезімталдығын аламыз

демек, тұйық тізбегі жоқ өлшеу құралының бұрыштық сезімталдығы санау құрылғысын қоспағанда, барлық буындардың сезімталдығының көбейтіндісіне тең.

Егер құрылғының барлық сілтемелері сызықты болса , онда құрылғының сезімталдығы тұрақты, ал шкаласы біркелкі болады. Егер құрылғының кем дегенде бір буыны сызықтық емес сипаттамаға ие болса, онда масштаб біркелкі емес. Бұл құрылғыда біркелкі масштабты алу үшін келесі әдіс қолданылады: сызықтық емес сипаттамасы бар сілтеменің артында қарама-қарсы қисықтықтың сызықтық емес сипаттамасы бар сілтеме де орналастырылады. Нәтижесінде құрылғының жалпы статикалық сипаттамасы сызықтық болады.

Сезімталдық шегі өлшенетін шаманың ең кіші өзгерісі деп аталады, ол өлшеу құралының көрсеткішінің шамалы өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сезімталдық шегі негізінен құрылғының жүнінде үйкелістің болуына байланысты.

Әдебиеттер тізімі:

1. Нүсіпбеков Б.Р., Хасенов А.К. Технологиялық өлшеулер және аспаптар. Қарағанды: Издатсервис, 2011, - 142 б.

2. А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

3. Технологическите измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 2.  Өлшеу құралдарының қателіктері туралы негізгі мәліметтер

Жоспар:

1. Өлшеу құралдарының қателіктері.

2. Өлшеу құралдарының қателіктерінің статистикалық сипаттамалары.

1. Өлшеу құралдарының қателіктері.

Өлшеу қателігі өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың шынайы мәнінен ауытқуы деп аталады. Өлшеу қателігі үшін өлшеу құралының қателігін қабылдауға болмайды, оның көмегімен өлшеу жүргізіледі. Өлшеу құралының қателігі-бұл құрылғының көрсеткіші мен өлшенетін шаманың шынайы мәні арасындағы айырмашылық. Өлшеу қателігі өлшеу процесінің көптеген сипаттамаларына, соның ішінде өлшеу құралының сәйкессіздігіне байланысты.

Өлшеу құралының қателігі құрылғының құрылымдық және құрылымдық ерекшеліктерімен, онда қолданылатын материалдар мен элементтердің қасиеттерімен, өндіріс, бітіру технологиясының ерекшеліктерімен анықталады. Аспаптардың қателіктерін әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге болады: шаманың өлшем бірлігі; қателік мәні мен өлшенетін шама арасындағы байланыс сипаты; аспапты бірнеше рет сынау кезінде қатенің пайда болу заңдылықтары; қатенің пайда болу шарттары мен себептері. Бірлікке байланысты абсолютті, салыстырмалы және келтірілген қателер ажыратылады.

Өлшеу құралының (SI) абсолютті қателігі өлшеу түрлендіргішіндегі (IP) х немесе у шығыс сигналының өлшенетін шамасының бірліктерімен көрсетіледі. х бірліктеріндегі абсолютті қателік (немесе SI кірісіне келтірілген қателік) хn құрылғысының көрсеткіші мен өлшенген a = шамасының шынайы мәні арасындағы айырмашылыққа тең

∆=xn-x                         				                                   (2.1)

Алайда, өлшенетін шаманың шын мәні іс жүзінде белгісіз болып қалатындықтан, оның орнына өлшенетін шаманың нақты мәні қолданылады х0 - оның шығуына әкелетін абсолютті IP қатесі:

∆y=y-y0                                                				                                          (2. 2)

мұндағы y = f (x) – өлшеу құралының нақты шығыс сигналы, оның нақты статикалық сипаттамасына сәйкес келеді; y0 = f (х0) - оның идеалдандырылған (берілген) статикалық сипаттамасына сәйкес келетін өлшеу құралының идеал шығысы.

Өлшенетін шаманың белгіленген мәні кезінде нақты жағдайларда әрдайым өлшеу құралының шығыс сигналының ∆y, шамасына өзгерістері болады, олар қоршаған ортаның температурасының, қысымының және ылғалдылығының бақыланбайтын өзгерістері, қоректендіру кернеулерінің ауытқуы және т. б. сияқты қателіктер көздерінен туындайды. функцияның дифференциалы ретінде аталған факторлардан туындаған au шығыс сигналының аз өсуін қарастырады y = f (x), ∆ және ∆y қателері арасындағы шамамен байланысты алу қиын емес:

∆y =(dy/dx)∆=S∆                                                  (2.3)

мұндағы S = dy/dx өлшеу құралының сезімталдығы.

SI-дің салыстырмалы қателігі x немесе ∆y абсолютті қателігінің x0 немесе x өлшенген шамасының нақты мәніне немесе өлшеу құралының y0 шығыс сигналының нақты мәніне қатынасына тең

(2.4), (2.5) қатынастарды шығару кезінде ∆/xп « 1 және ∆у /у0 « 1, шарттары қолданылады, олар нақты өзгерістер жағдайына сәйкес келеді. Бұл режимде салыстырмалы қатені есептеу кезінде абсолютті қатені құрылғының көрсеткішіне жатқызуға болады. Біз δх және δу шамаларының өзара байланысын орнатамыз, осы мақсатта (2.3) қатынасының екі бөлігін де құрылғының статикалық сипаттамасын анықтайтын у (х) өрнегіне бөлеміз:

∆уу=S∆xxy ,                                                        (2.6)

(2.4) ескере отырып, (2.5) қатынасы δy= Sδxx/y немесе δx =δy y/(xS) көрінісіне әкелуі мүмкін, мұнда δx δy - сәйкесінше кіріс және шығыс бойынша IP - нің салыстырмалы қателігі болып табылады. Егер құрылғы сызықтық статикалық сипаттамаға ие болса, онда y = Sx; S = y/x;  δx =δy .

Берілген қателік - абсолютті қатенің қатынасы ХБЖ нормативті мәнге ХN: = δп =∆ / ХN. Көбінесе нормалау мәні өлшеу диапазонының мәніне тең таңдалады: ХN = Xmax - Xmin . δx δy δn - шамалары әдетте пайызбен көрсетіледі.

Техникада өлшеу құралдары тек алдын - ала белгіленген дәлдікпен қолданылады-нормалармен рұқсат етілген негізгі қателік.

Егер құрылғы қалыптыдан басқа жағдайларда жұмыс істесе, онда құрылғының жалпы қателігін арттыратын қосымша қателік пайда болады. Қосымша қателіктерге мыналар жатады: қоршаған орта температурасының қалыптыдан ауытқуынан туындаған температура; құрылғының қалыпты жұмыс жағдайынан ауытқуына байланысты орнату және т.б. қоршаған ауаның қалыпты температурасы үшін 20 °c, қалыпты атмосфералық қысым үшін 101,325 кПа қабылданады.

Өлшеу құралдарының жалпыланған сипаттамасы рұқсат етілген негізгі және қосымша қателіктердің шекті мәндерімен, сондай-ақ өлшеу құралдарының дәлдігіне әсер ететін басқа параметрлермен анықталатын дәлдік класы болып табылады; параметрлердің мәні өлшеу құралдарының жекелеген түрлеріне стандарттармен белгіленеді. Өлшеу құралдарының дәлдік класы олардың дәлдік қасиеттерін сипаттайды, бірақ бұл құралдардың көмегімен орындалатын өлшеу дәлдігінің тікелей көрсеткіші емес, өйткені дәлдік өлшеу әдісіне және оларды орындау шарттарына да байланысты. Рұқсат етілген негізгі қателік шегінің шегі келтірілген қателер түрінде берілген өлшеу құралдарына келесі сандар қатарынан таңдалған дәлдік сыныптары беріледі: (1; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0)* 10n , осыдан  n= 1; 0; -1; -2 және т.б.

Өлшеу құралының дәлдік класы пайызбен көрсетілген ең үлкен B мәніне тең:

(2.7)

әр түрлі аспаптарға арналған мемлекеттік стандарттар әр түрлі дәлдік кластарын белгілейді, олар аспаптың теруінде көрсетілген.

х өлшенетін шаманың өзгеруімен қателік мәні өзгеруі мүмкін: ∆=F(x), мұндағы F(x) - өлшенетін шаманың кейбір функциясы болып табылады. F(x) функциясының сипатына байланысты қателер аддитивті және мультипликативті болып бөлінеді.

Аддитивті қателік x-ке тәуелді емес тұрақты мәнге ие: ∆ = a = const. Мультипликативті қателік пропорционалды x: ∆ = bx, мұндағы b=const. Жалпы жағдайда мультипликативті қатені көпмүше түрінде ұсынуға болады:

Пайда болу себебіне сәйкес әдістемелік, аспаптық және субъективті қателер ажыратылады.

Әдістемелік қателіктер өлшеу әдісінің жетілмегендігімен, өлшеулермен бірге жүретін барлық жағдайларды жеткіліксіз ескерумен , сондай-ақ құралды жобалау кезінде рұқсат етілген жуықтаулармен анықталады.

Аспаптық қателіктер өлшеу құралдарының дизайнындағы кемшіліктердің, оларды жасау технологиясын сақтамаудың, қолданылатын материалдардың жетілмегендігінің, механизмдердегі үйкелістің, серпімді сезімтал элементтердің жетілмегендігінің және т.б. салдары болып табылады. Аспаптық қателіктерге өзгерістен туындаған қателіктер де жатады. сыртқы жағдайлар. Мысалы, серіппелердің, мембраналардың және басқа бөлшектердің қаттылығы, құрылғының беріліс механизмінің бөлшектерінің өлшемдері, өткізгіштердің электрлік кедергісі, материалдардың магниттік қасиеттері және т.б. температураға байланысты. Өлшеу құралының аспаптық шектері құралды құрайтын түрлендіргіштердің (буындардың) қателіктерінен тұрады. Құрылғыны пайдалану кезінде аспаптық қателіктер өзгеруі мүмкін (мысалы, құрылғының механизмінің шаңмен бітелуіне, бөлшектердің коррозиясына, майлау жағдайларының бұзылуына және т.б. байланысты үйкеліс қателіктері артуы мүмкін). Аспаптық қатені рұқсат етілген шектерде ұстап тұру үшін аспаптар тексеріледі.

Субъективті қателіктер өлшеу жүргізетін оператордың жеке ерекшеліктеріне байланысты (көрсеткіштерді дәл санау жеткіліксіз және т.б.).

Бірнеше SI сынақтарында пайда болу заңдылығына сәйкес жүйелік және кездейсоқ қателіктер ажыратылады. Жалпы жағдайда ∆ = F(x) түрінде ұсынылуы мүмкін қатені эксперименттік анықтау үшін SI бірнеше рет сыналады делік. Бұл жағдайда екі жағдай болуы мүмкін: 1) А қателігі сынақтан сынаққа дейін тұрақты болып қалады немесе табиғи түрде өзгереді, қателіктің бұл компоненті жүйелі деп аталады; 2) А қателігі сынақтан сынаққа кездейсоқ өзгереді - қателіктің бұл компоненті кездейсоқ деп аталады.

Осылайша, жүйелік қателіктер SI сипаттамасының әр нүктесінде белгілі бір мәнге ие және сол жағдайларда бірнеше рет сыналған кезде қайталанады. Мысал ретінде статикалық сипаттаманың сызықтық сипаттамадан ауытқуынан туындаған SI шкаласының берілген нүктесіндегі қатені келтіруге болады. Жүйелік қателіктерге сонымен қатар құрылғының дұрыс орнатылмауынан туындаған қателер, әдістемелік қателер және т. б

Әрбір өлшеу алдында жүйелік қателіктердің ықтимал көздерін анықтап, оларды жою үшін шаралар қабылдау немесе олардың мөлшерін анықтау қажет; көп жағдайда жүйелі қателіктерді ескеру қиын. Жүйелік қателіктерді жою мәселесінің күрделілігі-бұл мәселені шешудің жалпы әдісін ұсыну мүмкін емес. Жүйелік қателіктерді анықтау үшін оларды зерттеу керек, олар арнайы жасалған эксперименттер арқылы орындалады.

Ең жауапты өлшемдер қателіктер көздері бойынша бір-бірінен тәуелсіз бірнеше нәтиже алу үшін әртүрлі әдістермен орындалады; содан кейін нәтижелер салыстырылады. Егер барлық жүйелік қателіктер ескерілсе, яғни есептелсе және қажетті түзетулер енгізілсе, онда бұл идеалдандырылған жағдайда өлшеу нәтижелері кездейсоқ қателіктерден босатылмайды.

Белгілі тәуелділікке бағынбайтын қателер кездейсоқ деп аталады. Олар кездейсоқ факторларды өлшеу процесіне әсер ету нәтижесінде пайда болады (құрылғының дірілі, бөтен электромагниттік өрістердің әсері, бақылаушының сезім мүшелерінің физиологиялық өзгерістері және т.б.). Кездейсоқ қателіктер әрқашан экслерментте болады; олар бірдей оң немесе теріс болуы мүмкін. Кездейсоқ қателіктерді Тәжірибелік немесе есептеу арқылы жою мүмкін емес. Кездейсоқ қателіктердің өлшеу нәтижесіне әсерін есепке алу үшін бірдей мән бірнеше рет өлшенеді. Бірқатар мәндерге ықтималдық теориясының заңдары мен статистика әдістері қолданылады, олардың негізінде кездейсоқ қателіктердің өлшеу нәтижесіне әсері ескеріледі.

Нақты жағдайда алынған SI қатесі жүйелі және кездейсоқ компоненттерді қамтитын кездейсоқ шаманы білдіреді және бұл компоненттерді әрқашан бөлуге болмайды.

Пайда болу шарттарына сәйкес қателер статикалық және динамикалық болып бөлінеді. Статикалық қателер өлшенетін шама, түрлендіргіштің шығыс сигналы және құрылғының көрсеткіштері тұрақты мәндерді сақтаған кезде тұрақты өлшеу режимінде пайда болады. Динамикалық қателер анықталмаған өлшеу режимінде пайда болады. Динамикалық қателік деп анықталмаған өлшеу режимінде статикалық қатеге қосылатын SI қатесінің бөлігі түсініледі. Осылайша, динамикалық режимдегі жалпы қателік статикалық және динамикалық қателіктердің қосындысына тең.

2. Өлшеу құралдарының қателіктерінің статистикалық сипаттамалары

Практикада көптеген маңызды жағдайларда статикалық өлшеу құралдарының қателіктерін  Δ жүйелі Δс және кездейсоқ  Δ компоненттерінің қосындысы түрінде ұсынуға болады:

Δ=Δс+Δ                                                     (2.8)

мұндағы, Δс-тұрақты және баяу өзгеретін шама,

Δ-орташа мәні нөлге тең кездейсоқ шама.

2.8 қатынасы өлшеу құралының қателік моделін анықтайды.

Δ қателігі тұрақты және кездейсоқ шамалардың қосындысы ретінде кездейсоқ шама болып табылады, сондықтан өлшеуқұралдарының дәлдік қасиеттерін толық және олық және объективті сипаттау үшін кездейсоқ шамалар теориясының аппаратын пайдалану қажет. Тәжірибе нәтижесінде белгілі бір мәнді қабылдай алатын кездейсоқ шама деп аталадыжәне қайсысы алдын - ала белгісіз. Үздіксіз кездейсоқ шама Д ықтималдық тұрғысынан таралу тығыздығымен (ықтималдық тығыздығымен) толық сипатталады ⍴ (Δ). Геометриялық тұрғыдан таралу тығыздығы қисықпен бейнеленген, оның пішіні таралу сипатына байланысты (сурет. 2.1). ⍴ (Δ) функциясын білу, атап айтқанда, берілген төзімділік өрісіне  Δ  қатесінің түсу ықтималдығын бағалауға мүмкіндік береді (2.1суретте белгіленген  аймақ)

⍴Δн˂Δ˂ΔВ=ΔНΔВ⍴(Δ)dΔ                                           (2.9)

мұндағы, ΔН және ΔВ –Δ қателіктің төменгі және жоғарғы шекаралары

⍴(Δ) функция түрін табу көптеген жағдайларда айтарлықтай қиындықтар тудырады. Көптеген метрологиялық есептерді шешу үшін ⍴ (Δ)  қатенің мүмкін мәндері топтастырылған Δ орташа мәнін анықтайтын шектерінің жеке сандық сипаттамаларын білу жеткілікті; салыстырмалы орташа мәннің қателігінің шашырау дәрежесі және т.б. Қателіктердің таралу Заңының кейбір маңызды сандық сипаттамаларын енгізейік.

Алғашқы сәт (математикалық күту)

MΔ=-∞∞⍴ΔdΔ=m

Δ орташа мәнін немесе (2.8) теңдеуіне  сәйкес Δс қатесінің жүйелік компонентін анықтайды. Екінші негізгі сәт (дисперсия)

σ2=-∞∞Δ-MΔ2⍴ΔdΔ=-∞∞Δ2⍴ΔdΔ              (2.1)

∆c жүйелік қателігіне жақын кездейсоқ қателіктің шашырауын сипаттайды. Дисперсияда қателік квадратының өлшем бірлігі бар, сондықтан ол оның шашырау қуатын көрсетеді. Шашырау шамасының өзін көрнекі сипаттау үшін дисперсияның квадрат түбіріне тең σ қателігінің орташа квадраттық ауытқуы қолданылады.

2.1 сурет. Таралу тығыздығының қисығы

Өлшеу тәжірибесінде кездейсоқ қателіктердің таралуының әртүрлі заңдары бар, бірақ қалыпты таралу заңы (Гаусс Заңы) үлкен маңызға ие. Қалыпты заңның басты ерекшелігі-бұл шекті Заң, яғни өлшеуге арналған типтік жағдайларда оған басқа үлестіру заңдары жақындайды. Ықтималдықтар теориясында тәуелсіз немесе әлсіз тәуелді, біркелкі аз (яғни шамамен бірдей рөл атқаратын) терминдердің қосындысының ықтималдық тығыздығы олардың санының шектеусіз ұлғаюы кезінде осы терминдердің қандай таралу заңдарына қарамастан, қалыпты таралу заңына жақын болатындығы дәлелденді. Егер қателік көптеген факторлардың әсерінен болатындығын ескерсек және нақты өзгерістер жағдайында факторлардың әрқайсысының рөлі аз болса, онда өлшеу теориясындағы қалыпты заңның мәні түсінікті болады.

Қалыпты заң бойынша үлестірілген Δ қателік ықтималдығының тығыздығын анықтайтын формула

⍴Δ=12πσexp-(Δ-MΔ)22σ2                            (2.12)

2.2-суретте  қалыпты үлестіру графигі көрсетілген ⍴ (Δ). Гаусс қисығы М {Δ} нүктесіне қатысты симметриялы екенін көруге болады. 12πσ – ге тең ықтималдықтардың максималды тығыздығы М {Δ} нүктесінде жетеді. Нүктеден алыстаған сайын М {Δ}  солға және оңға ⍴ (Δ) асимптотикалық түрде нөлге жақындайды. Бұл кішігірім кездейсоқ қателіктердің Δ=Δ-М {Δ}  пайда болу ықтималдығын үлкен мәндердің пайда болу ықтималдығынан әлдеқайда жоғары  Δ екенін көрсетеді.

М {Δ} параметрлерін және σ қалыпты бөлу туралы қарастырамыз. Математикалық күту m {A} таралу симметриясының орталығы болып табылады. Eгер М {Δ} өзгереді, содан кейін p (Δ) қисығы өз пішінін өзгертпестен d осі бойымен смысады. Осылайша, математикалық күту М{Δ}

2.2-сурет. Кездейсоқ қателіктердің қалыпты таралу қисығы.

2.3-сурет. σ-ның үш мәніне сәйкес келетін кездейсоқ қателіктердің қалыпты таралу қисықтары

абсцисса осіндегі таралу орнын сипаттайды (қателер). σ-ның орташа квадраттық ауытқуы позицияны емес, таралу қисығының пішінін сипаттайды және қателіктің шашырау өлшемі ретінде қызмет етеді. σ -ның төмендеуімен кішігірім ықтималдылық артады және үлкен кездейсоқ қателіктердің ықтималдығы азаяды (сурет. 2.3).

Өлшеу құралдары қателігінің сенімді шекаралары. Өлшеу құралдары қателігінің сенімді шекаралары- бұл Δ қатесі берілген ықтималдықпен түсетін біліктің жоғарғы және төменгі шектері рз. рз шамасы сенімділік ықтималдығы деп аталады. Қатенің сенімділік шекараларын анықтау үшін (2.9) қатынасын пайдалану керек; бұл жағдайда қатенің таралу тығыздығы ⍴(Δ) және қатенің Δ-ның қажетті сенімділік шекараларына түсу ықтималдығы көрсетілуі керек. Егер қосымша шарттар енгізілмесе, онда тапсырмада көптеген шешімдер бар. Бұған мысал арқылы көз жеткізу қиын емес 2.4-сурет, мұндағы тапсырманың шарты бойынша берілген рз    сенімділік ықтималдығы сенім аралығы ΔН-ΔВ деп аталатын төменгі бөліктегі ⍴(Δ)  қисығымен шектелген көлеңкелі аймақпен анықталады. Әр түрлі сенімділік шекаралары бірдей сенімділік ықтималдығына сәйкес келетінін көруге болады. Бір мәнді шешімге әкелетін қосымша шарт-бұл ΔН-ΔВ интервалға түсудің берілген ықтималдығы рз  үшін диванның сенімділік аралығын  азайту талабы. Симметриялық үлестіру заңдары үшін (соның ішінде қалыпты) бұл талаптың орындалуы симметриялы орналасу кезінде қол жеткізіледі.

2.4 сурет.Салыстырмалы қателік MΔ өрісі шекараларының асимметриялы а және симметриялы б орналасуының нұсқалары

2.5 сурет.  Сенімділік шекаралары және қалыпты заң бойынша бөлінген қателіктің сенімділік ықтималдығы

Симметриялық үлестіру заңдары үшін (оның ішінде қалыпты) осы талаптың орындалуы салыстырмалы М сенімділік шекараларының симметриялы орналасуымен жүзеге асырылады.

Бұл жағдайда SI қателігінің сенімділік аралығы-36-26-6 0 +6 +26 +36 берілген сенімділік ықтималдығына сәйкес келетін

MΔ-kσ≤Δ≤MΔ+kσ          (2. 13)

мұндағы k - pз белгіленген сенімділік ықтималдығына және p(Δ) таралу тығыздығының түріне байланысты коэффициент. Сондықтан кездейсоқ қатені сипаттау үшін екі санды көрсету керек: қатенің өзі (немесе сенімділік аралығы) және сенімділік ықтималдығы. Белгілі сенімділік ықтималдығымен алынған нәтиженің сенімділік дәрежесін бағалауға болады. Жауапты өлшеулер сенімділіктің жоғары дәрежесін қажет етеді, сондықтан сенімділік аралығын таңдау керек. Кәдімгі өлшеулерде (өте жоғары сенімділікті қажет етпейтін) 0,9 немесе 0,95 сенімділік ықтималдығымен шектеледі.

(2.9), (2.12) және (2.13) қателерінің қалыпты таралуы жағдайында 0,68 ықтималдығымен Д қатесі сенімділік шекараларында (Дс-0)(Ас 0); 0,95 ықтималдығымен - екі еселенген орташа квадраттық қателік шегінде +20, 0,997 ықтималдығы -30 шегінде (сурет. 2.5). +30 сенімділік интервалына сәйкес келетін қателік іс жүзінде шекті болып саналады. Сенімділік ықтималдығының басқа мәндері үшін қателіктердің сенімділік шекаралары арнайы кестелер бойынша анықталады.

Бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу. (2.9)-(2.12) арақатынасы параметрді теориялық тұрғыдан анықтауға мүмкіндік береді М{Δ}, σΔ2 және олардың мағынасын орнатыңыз. p(Δ) функциясының түрін анықтаңыз және таралу параметрлерін кездейсоқ шама туралы толық статистикалық материал негізінде ғана есептей аласыз Δ немесе математикалық статистика терминдерін қолдансаңыз, шексіз үлкен өлшемдегі үлгілер. Алайда, нақты жағдайда, қатені және оның статистикалық параметрлерін тәжірибелі түрде анықтаған кезде, іріктеу мөлшері әрдайым шектеулі болады. Шектеулі эксперименттік материалға сүйене отырып, СИ қателігінің сипаттамаларын шамамен анықтауға болады. Тәжірибелі деректерден табылған үлестіру параметрлерінің жуықталған мәндері оларды бағалау деп атайды.

Жүйелік қателіктері алынып тасталатын SI көмегімен белгісіз x шамасының n-еселік өлшемі орындалсын. x1,  x2,…. xn бақылауларының нәтижелері n өлшемінің үлгісін құрайды. Әрбір xi нәтижесі кездейсоқ  Δi қатесін қамтиды. Ықтималдықтар теориясынан белгілі Үлкен сандар Заңын қолдана отырып, оған сәйкес ' өлшем ұлғайған сайын N орташа мәндердің тұрақтылығы артады, өлшенетін шаманың математикалық күтуі мен дисперсиясын бағалау үшін формулалар бойынша есептелген тиісті орташа мәндерді қабылдаймыз:

x=1ni=1nxi=x0+Δ          (2.14)

мұндағы  xi=x0+xi i-ші байқаудың нәтижесі; өлшенетін шаманың x0 - іс - әрекет мәні; = кездейсоқ қателіктің таңдамалы орташа мәні;  x-өлшенетін шаманың математикалық күтуін (нақты мәнін) бағалау; σΔ2- бақылау нәтижелерінің дисперсиясын бағалау.

(2.15) байқау нәтижелерінің таңдамалы дисперсиясы кездейсоқ компонент қателігімен анықталатынын және кездейсоқ қателіктің таңдамалы дисперсиясына тең екенін көрсетеді.

Шашырау өлшемін сипаттау үшін σΔ2-мен қатар кездейсоқ шаманың орташа квадраттық ауытқуын бағалау қолданылады

(2.16)

Бағалар (2.14)--(2.16) жуықтайды және олардың дәлдігі n жоғарылайды. атап айтқанда, кезінде n→∞:Δ→0; x→x0; σ2→σ2. Ақыр соңында n бағалау x, σ2 кездейсоқ шамалардың функциялары ретінде xi, Δi, сонымен қатар кездейсоқ шамалар болып табылады. Бұл бағалаулардың дәлдігінің өлшемі олардың дисперсиясының шамалары болып табылады. x-ны бағалау үшін, мысалы, іріктелген орташа мәннің дисперсиясы

σx2=σ2n~σ2n=1n(n-1)i=1n(xi-x)2              2.17

(2.17) осылайша, таңдамалы орташа мән  x (бірнеше өлшеулердің нәтижесі) үлкен болған кезде n жеке өлшеудің нәтижесімен салыстырғанда x0 шамасын едәуір дәл бағалау. Бірнеше өлшеу нәтижесінің дисперсиясы n есе аз, ал n -дегі орташа квадраттық қате бір өлшеу нәтижесінің дисперсиясымен салыстырғанда аз. (2.16) - дан бірнеше өлшеу кезінде SI қателігінің кездейсоқ компоненті ғана азаяды.

p(Δ)  таралу Заңын алдын ала анықтамайынша эксперименттік деректер негізінде өлшеу құралдарының мынадай нормаланатын метрологиялық сипаттамаларын табуға болады.

1.SI данасының қателігінің жүйелік компоненті,

Δс=1ni=1nΔi

мұндағы n-тәжірибелер саны;  Δi-SI қателігін і-ші іске асыру. Егер өлшенетін шаманың үлкен және кіші мәндері жағынан аспаптың өлшеу диапазонының х нүктесіне жақындаған кезде мәндер тең емес болып шықса, онда жүйелі Δс қателік Δс=(Δсм+Δсб)/ 2, мұндағы Δсм=1ni=1nΔмi;  Δсб=1ni=1nΔбi;  (Δмi өлшенетін шаманың i-e өзгеруі кезіндегі қатенің мәні кіші мәндердің х мәніне дейінгі жақтары; Δбi- үлкен мәндердің х мәніне дейін).

2. Айырмашылықтың абсолютті мәні ретінде анықталған

ε=Δсм-Δсб

3. Белгілі бір SI данасының қателігінің σΔ кездейсоқ компонентінің  орташа квадраттық ауытқуын бағалау:

Жанама өлшеулердің қателігін есепке алу. Жанама өлшеу нәтижесінің қателігі тікелей өлшеу нәтижелерінің қателіктерінен тұрады. Жанама өлшеу нәтижесін табу үшін тікелей өлшеу нәтижелерін қажетті нәтижені тікелей өлшеу нәтижесімен байланыстыратын теңдеуге ауыстыру қажет.

Егер жанама әдіспен анықталған х шамасы мен тікелей әдістермен өлшенетін x1, x2, ..., xn шамалары арасындағы x=F(x1, x2,..., xn) тәуелділігі белгілі болса, онда жанама өлшеу нәтижесінің орташа квадраттық қателігі, мұндағы x1, ..., xn шамаларын тікелей өлшеудің орташа квадраттық қателіктері, жанама өлшеудің орташа квадраттық қателіктері.

§ 2.3. Өлшеу дәлдігін арттыру әдістері

Жұмыс жағдайында статикалық SI қателігі нақты статикалық сипаттаманың y(x) номиналды (немесе идеалдандырылған) түрлендіру функциясынан у0(x) түрленуімен анықталады, сондықтан SI жоғары дәлдігін қамтамасыз ету байланысты. c.ауытқуды азайту арқылы  Δу = y (x) - у0(x). Әрі қарай, өлшеулердің дәлдігін арттырудың кейбір негізгі жолдары қарастырылады; алдымен Δу қателігі мен оның терминдерінің қайнар көздеріне толығырақ тоқталайық.

Өлшеу құралының теңдеуіне өлшенетін х мәнінен басқа, жұмыс кезінде өзгеруі мүмкін құрылғының тағы бірнеше құрылымдық параметрлері кіреді, сондықтан жалпы жағдайда аспап шкаласының теңдеуін жазуға болады,

y=F(x, l1, l2, ………p1, p2, ……U, f)          (2.18)

мұндағы l1, l2  - оның көрсеткіштеріне әсер ететін аспап бөлшектерінің өлшемдері; p1, p2- аспаптың көрсеткіштеріне әсер ететін материалдардың физикалық сипаттамалары (серпімділік модулі, магниттік өткізгіштік және т.б.); U, f - сәйкесінше қуат көзінің кернеуі мен жиілігі.

l, p, U, f мәндері технологиялық факторларға және құралды пайдалану процесінде сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты есептік (номиналды) мәндерден өзгеше болуы мүмкін. Функционалдық тәуелділікті (2.18) қолдана отырып, l, p, U, f  мәндерінің өзгеруінен туындаған құрылғының қателігін есептеуге болады.

Біз тек бір параметрдің өзгеруінен туындаған құрылғы көрсеткіштерінің өзгеруін анықтаймыз, мысалы l1 (біз барлық басқа параметрлерді тұрақты деп санаймыз). Параметрлердің мәндері іс жүзінде өте аз шектерде өзгереді, сондықтан функцияның өсуін оның дифференциалына тең деп санауға болады, яғни

(2.19)

Δl1 параметрдің номиналды мәннен ауытқуы бастапқы қателік деп аталады, ал (2.19)- өрнек нақты қателік деп аталады. Сол сияқты, басқа параметрлердің номиналды мәндерінен ауытқуынан туындаған басқа нақты қателіктерді табуға болады.

Құрылғының жалпы қателігі оның жеке қателіктерінің қосындысы ретінде анықталады

(2.20)

кейбір жағдайларда SI құрамына кіретін сілтемелердің статикалық сипаттамалары белгілі. Бұл жағдайда алдымен жеке сілтемелердің қателіктерін анықтап, олардан құрылғының жалпы қателігін есептеу ыңғайлы.

Жалпы алғанда, ерікті сілтеменің статикалық сипаттамасы yi=f- (x, l1, l2, ………p1, p2), мұндағы yi- шығыс шамасы; xi- кіріс шамасы; l1, l2 p1, p2-  осы сілтеменің геометриялық және физикалық параметрлері.

Берілген Δyi буынының қателігі; Ду құрылғысының белгілі бір қателігін тудырады, Δyi=Δyidy/dyi жартылай туындысын табу үшін қысқартылған өлшеу тізбегінің теңдеуі жасалады, яғни y=f(yi), ол жерден dy/dyn - тың ішінара туындысы анықталады.

(2.18)(2.20) арақатынасын талдау негізінде өлшеу нәтижесінің қателіктерін азайтудың екі әдісін ұсынуға болады. Біреуі SI (2.18) статикалық сипаттамасының параметрлерін белгілі бір жолмен жоғарылатудан тұрады, яғни ΔyU,  Δyfжәне т.б. жеке қателіктерді азайту. Құрылымдық әдістер негізінде статикалық сипаттаманы тұрақтандыру мыналарды қамтиды: параметрлері сыртқы әсерлерге аз әсер ететін дәл, тұрақты элементтерден SI жасау; термостаттау, қуатты тұрақтандыру, SI немесе оның элементтерін магниттік және электрлік қорғау; тамаша технологияны қолдану және т. б. құрылымдық әдістердің айрықша белгісі SI құрамындағы құрылымдық артықшылықтың болмауы болып табылады, яғни. SI-ге тек өлшеу түрлендіргіштерін қосу, онсыз өлшеу процесі мүлдем мүмкін емес. Конструктивті әдістер кеңінен қолданылады. Олардың негізінде SI дәлдігін жақсарту жолында алғашқы жетістіктерге қол жеткізілді, сондықтан конструктивті әдістер толық құқықпен классикалық деп аталады. Алайда, SI дәлдігіне қойылатын заманауи талаптар соншалықты жоғары, оларды тек құрылымдық және технологиялық әдістермен қанағаттандыру мүмкін емес. Осыған байланысты конструктивті әдістер әдетте SI дәлдігін арттырудың басқа әдістерімен бірге қолданылады.

Өлшеу нәтижесінің дәлдігін арттырудың тағы бір әдісі - өлшеу процесіне құрылымдық немесе уақыттық артықтықты енгізу. Бұл өлшенетін шама және өлшеу кезінде пайда болатын кедергілер туралы қосымша ақпарат алуға мүмкіндік береді, оны арнайы алгоритмдер бойынша өңдеу өлшеу нәтижесінің дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл әдістер өлшеу дәлдігін арттырудың құрылымдық әдістері деп аталады.

Құрылымдық әдістердің айрықша ерекшелігі - SI - де қолданылатын өлшеу түрлендіргіштерінің метрологиялық көрсеткіштеріне қойылатын талаптарды арттырмай, жоғары дәлдіктегі өлшеу нәтижелерін алу мүмкіндігі. Бұл SI-де тұрақсыз, сондықтан қарапайым және сенімді түрлендіргіштерді қолдануға және арнайы алгоритмдер бойынша қосымша ақпаратты өңдеу арқылы қажетті өлшеу дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Есептеу техникасының қазіргі даму деңгейінде көмекші түрлендірулер мен есептеу операцияларын орындау көптеген жағдайларда бірдей метрологиялық сипаттамаларды алу үшін SI дизайны мен технологиясын жетілдіруге қарағанда тиімдірек және үнемді. Құрылымдық, әдістер өте алуан түрлі. Олардың жіктелуіне тоқталмай, біз ең көп қолданылатын әдістерді бөліп көрсетеміз.

Қатенің кездейсоқ компонентін азайту әдістері. Бұл әдістер х шамасының бірнеше немесе көп арналы өлшемдерінің нәтижелерін статистикалық өңдеуге негізделген, егер нәтижелер алгоритм бойынша өңделген (2.14) х шамасының кезекті тәуелсіз өлшеулерінің n орындалса, онда х бірнеше өлшеудің нәтижесі n есе аз болады.

Осылайша, өлшеулер санын көбейту арқылы n SI қателігінің кездейсоқ компонентін монотонды түрде азайтуға болады. Алайда, нақты жағдайда p саны әрқашан шектеулі. Бұл шектеу: уақыт өте келе өлшенетін шаманың өзгеруіне, яғни бақылау объектісінің динамикасына; бірнеше өлшеу кезінде қатенің жүйелі компонентінің сөзсіз өзгеруіне байланысты. Қателік компонентін азайтудың тағы бір әдісі d көп арналы өлшеу нәтижелерін статистикалық өңдеуге негізделген (сурет. 2.6). Х шамасы көмегімен өлшенеді N бірдей параллель арналар SI1, SI2. X нәтижесін алгоритм бойынша ВУ есептеу құрылғысы шығарады (2.14). Мұндай жүйеде түрлендірулерге қажетті уақыт бір түрлендіру уақытына тең, бұл қателіктерді өзгерістен алып тастайды х және Δс уақыттан бастап. Алайда, қажеттілігі n бірдей сипаттамалары бар өлшеу құрылғылары құрылғыны едәуір қиындатады.

Қатенің жүйелі компонентін азайту әдістері. Жүйелік қатені азайту әдістерінің ішінен біз үлгілі алгоритмдердің (немесе шаралардың) кеңінен қолданылатын әдісін бөліп көрсетеміз. Бұл жағдайда өлшеу процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен SI шығыс сигналына сәйкес келетін x өлшенетін шаманы табыңыз

2.6 сурет. Көп арналы өлшеу нәтижелерін статистикалық өңдеуге негізделген кездейсоқ қателік компонентін азайту әдісінің схемасы

2.7 сурет. Үлгілі шараларды қолдана отырып, жүйелі қатені азайту схемасы

Содан кейін x қосқышымен өлшенетін шама П ажыратылады және келесі сағаттарда х1, х2 және т.б. белгілі өлшемдер SI кірісіне тізбектей қосылады, олар SI Шығыс сигналдарына сәйкес келеді: y1, y2 және т. б. SI сызықтық статикалық сипаттамасында екі шараны қолдану жеткілікті. Алынған ақпарат ВУ есептеу құрылғысында өңделеді, мұнда SI сызықтық статикалық сипаттамасында

x=x1+x2-x1y-y1/y2-y1              (2.21)

алгоритмі жүзеге асырылады, мұндағы х - өлшеу нәтижесі.

Егер хм біркелкі реттелетін өлшем болса, онда өзгерту процесі екі кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде SI  y(x) реакциясын белгісіз x мәніне есте сақтау орын алады, екіншісінде SI кірісіне реттелетін өлшем қосылады, оның мәні y(xм), y(х),   тең болғанға дейін өзгереді; демек, x=xм. xм белгілі болғандықтан, х-те белгілі.

Үлгілі шаралар әдістерін қолдану қатенің жүйелі компонентін толығымен жоюға мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдістердегі қателіктің кездейсоқ компоненті азаймайды, бірақ көптеген жағдайларда ол артады. Қарастырылған әдістер құрылымдық-уақыттық резервтеу арқылы қосымша ақпарат алуға негізделген. Кедергілерді болдырмау үшін SI құрылымы жетілдіріледі.

Қателерді азайтудың құрылымдық әдістері. Қарапайым сызықтық өлшеу түрлендіргіші (ӨТ) мысалында осы әдістердің мәнін қарастырыңыз. Оның нақты статикалық сипаттамасы

у1=k1x+a1, (2. 22)

Х және у1тиісінше өлшеу түрлендіргішінің кіріс және шығыс ақпараттық сигналдары; k және a1 өлшеу түрлендіргішінің параметрлері.

жұмыс барысында параметрлер өлшеу түрлендіргішінің номиналды мәндерінен ауытқиды kn    и an; Δk1=k1-k1H;   Δa=a1-a1H

белгіленген х деңгейінде өлшеу түрлендіргішінің қателігін тудырады

(2. 23)

мұндағы N=k1Hxmax-- 0 - ден imax-қа дейінгі шектерде х өзгерген кезде у сигналының өзгеруіне тең нормалаушы көбейткіш; xmax; ᵟk1=Δk1/k1Hжәне ᵟa1=Δa1/a1H-ЖК параметрлерінің салыстырмалы өзгерістері.

(2.23) өрнегінде бірінші термин қатенің мультипликативті, екінші -- аддитивті компоненттерін көрсетеді. Енді бастапқы құрылымды статикалық сипаттамамен (2.22) параллель бірдей салыстырмалы түрлендіргішті қосу арқылы күрделендірейік (сурет. 2.8, а). Егер ӨТ2 шығыс сигналы ӨТ1 шығыс сигналынан алынып тасталса, онда мұндай құрама түрлендіргіші  дифференциалды деп аталады. Оның статикалық сипаттамасы

y2=k1x+a1-k2x0-a2

мұндағы хо-өлшем мәні немесе ӨТ2 кірісіне берілген стандартты үлгі. (2.23) ұқсас есептелген дифференциалды өлшеу түрлендіргішінің келтірілген қателігі

(2.24)

мұндағы ᵟa2=Δa2/a2H

ӨТ1

ӨТ2

ӨТ

2.8-сурет. Қатені азайтудың құрылымдық әдістерінің (а) дифференциалды  және (б) өтемдік схемалары

Есептеу кезінде (2.24) қабылданған:  к1Н=k2H; a1Н=a2H; (бірақ кедергілердің әсерінен к1k2;, a1a2; x0=0;

(2.23) және (2.24) салыстыра отырып, салыстырмалы жағдайларда дифференциалды және бір арналы жеке кәсіпкердің мультипликативті қателіктері бірдей болады деген қорытындыға келеміз. Аддитивті қателікке келетін болсақ, мұнда дифференциалды өлшеу түрлендіргішінің сөзсіз артықшылығы бар, онда салыстырмалы арнаның арқасында оны азайтуға болады, ал кездейсоқ шамалардың толық корреляциясымен  ᵟa1 және ᵟa2 негізінен кездейсоқ және жүйелік қателіктердің аддитивті компоненттерін толығымен басады.

Өлшеу түрлендіргішті қамтумен 1 теріс кері байланыс тізбегімен (2.8.б сурет). Мұндай селективті түрлендіргіштің статикалық сипаттамасы келесідей

yк=k1x/(1+k1k0)        (2.25)

мұндағы, k0- кері байланыс тізбегіндегі сілтемені түрлендіру коэффициенті.

(2.25) - де жазуды жеңілдету үшін а = 0 деп қабылданды. Тұйық құрылымдық схемасы бар өлшеу түрлендіргішінің  қателігі

(2.26)

δyкп  шамасы  δk1-ге тәуелді емес, яғни теріс кері байланысты енгізу ақпаратты тікелей беру арнасының түрлендіру коэффициентінің (яғни мультипликативті қателік) өзгерістерін іс жүзінде жоюға мүмкіндік береді. Кері байланыс тізбегінде пайда болатын қателіктер мұндай құрылымда басылмайды,сондықтан оны қолдану  δk0≪δk1

Осылайша, осы жағдайларда дифференциалды схемаларды қолдану қатенің аддитивті компоненттерін азайтуға мүмкіндік береді, ал кері байланыс құрылымдарын қолдану қатенің мультипликативті компоненттері болып табылады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Нүсіпбеков Б.Р., Хасенов А.К. Технологиялық өлшеулер және аспаптар. Қарағанды: Издатсервис, 2011, - 142 б.

2. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

3. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

4.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

5. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160

Дәріс 3. Температураны өлшейтін құрылғылардың классификациясы

Жоспар:

1. Негізгі ұғымдар.

2. Температура шкалалары.

3. Температураны өлшейтін құрылғылардың классификациясы.

1. Негізгі ұғымдар.

Температураны өлшеу басқа шамаларды өлшеумен қатар ғылым мен техникада өте маңызды. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндіріс температураны бақылаусыз мүмкін емес. Көптеген технологиялық процестерде температураны бақылау шешуші болып табылатын қара және түсті металлургия, химия және мұнай өңдеу өнеркәсібі сияқты салаларды көрсету жеткілікті.

Температура - дененің жылулық күйін сипаттайтын шама. Кинетикалық теория бойынша температура – кез келген дененің немесе заттың молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемін сандық түрде сипаттайтын физикалық шама.

Дене температурасын іс жүзінде өлшеу тек зат пен өлшеу құралының жылуын салыстыру арқылы ғана мүмкін болады. Дене температурасын сандық түрде анықтау үшін температураға байланысты заттың физикалық қасиетінің өзгеруіне байланысты температуралық шкалалар бар.

Температураның анықтамасынан, оны тікелей өлшеуге болмайтындығы және денелердің басқа физикалық қасиеттерінің (көлем, қысым, электр кедергісі, термоЭҚК, сәулелену қарқындылығы және т.б.) өзгеруімен бағалануы мүмкін екендігі шығады. Денелердің бұл қасиеттерін термометриялық деп атайды, ал осындай қасиеттерімен сипатталатын заттарды термометриялық деп те атайды. Осы себепті басқа шамалардың эталондары жасалған сияқты температура эталонын құру мүмкін емес.

Температураны өлшейтін құрал термометр деп аталады.

2. Температура шкалалары.

1595 жылы Галилей термометрді ойлап тапқаннан бері көптеген әртүрлі температура шкалалары ұсынылды.

ХБЖ жүйесінде негізгі бірлік Кельвин болып табылады, ол абсолютті термодинамикалық шкаланың өлшем бірлігі болып табылады. Кельвин градусы судың үштік нүктесінің температурасының 1/273,16 бөлігі ретінде анықталады. Соңғысы су буының, сұйық судың және мұздың тепе-теңдік күйінің температурасы. Кельвинді шығару үшін абсолютті нөлдік температура мен судың үштік нүктесінің температурасы арасындағы интервал 273,16 бөлікке бөлінеді.

Ескерту. "Градус" сөзі Кельвин сөзімен қолданылмайды. Кельвин шкаласы көптеген ғылыми есептеулер үшін ыңғайлы, өйткені ол абсолютті нөлден басталады, яғни теріс мәндер жоқ.

Бізге таныс ондық температура шкаласын 1742 жылы А.Цельсий ұсынған, онда мұздың еру температурасы мен судың қайнау температурасы арасындағы шкаладағы қашықтық 100 бөлікке бөлінген. Цельсий градусы ХБЖ жүйесінде келесі формуламен анықталатын туынды бірлік ретінде заңдастырылған:

Т(°С)=Т(К) - 273,16					 (3.1)

Батыстың көптеген елдерінде және ең алдымен Америка Құрама Штаттарында Фаренгейт шкаласы қабылданған. Төменгі анықтамалық нүкте (0°F) ретінде шкаланың өнертапқышы ең төменгі температура - тұзды ерітіндінің қату температурасын, ал жоғарғы нүкте ретінде адам денесінің температурасын алған. Өнертапқыштың өзі екінші анықтамалық нүктені сау ағылшынның қолтық астындағы температурасы деп анықтады. Бұл шкала бойынша мұздың еруі мен судың қайнауы арасындағы температура айырмашылығы 180 бөлікке бөлінеді, ал мұздың балқу температурасына 32°F температура тағайындалады.

°C тан °F қа аударуды келесі формула бойынша оңай түрлендіруге болады:

T(°C) =(59) (T(°F) – 32) 				.	(3.2)

Абсолютті термодинамикалық шкала бойынша Кельвиндегі температура Фаренгейт градусындағы температура арқылы өрнектеледі:

T(К) = 255,38 +(59) T(°F) .				(3.3)

Өте сирек, бірақ әлі де Реомюр градусында градуирленген термометрлер бар. Реомюр шкаласы мұздың еруі мен судың қайнау температурасының айырмашылығы 80 бөлікке бөлінетіндей етіп салынған. Мұның себебі - суы бар спирт (негізгі термометриялық сұйықтық) судың қату нүктелері мен қайнау температурасы арасында оның көлемінің 8%-на дейін кеңейеді. Реомюр шкаласындағы градус өлшемін су-спирт сұйықтығы көлемінің бастапқы көлемінің 0,08 / 80 = 0,001 өзгеруімен есептеуге болады. Тиісінше, Кельвин мен Реомюр шкаласындағы температура аралықтары 100/80 немесе 5/4, яғни.

T(°C) =(54) (T(°R) – 32) 					(3.2)

ХБЖ жүйесінде, жоғарыда айтылғандай, негізгі шама термодинамикалық температураны қабылдайды, ал әр түрлі температура диапазонындағы бірлік репер нүктелері деп аталады – таза заттардың, негізінен таза металдардың балқуына немесе қатаюына сәйкес келетін температураның бекітілген мәндері. Тұрақты температуралық сипаттамалары бар заттар анықтамалық температуралық нүктелер мен қайталама болып бөлінеді. Бұл бөлім кейбір заттардың балқу немесе қатаю температуралары жақсы көбейетіндігіне байланысты жасалады, ал кейбіреулер үшін көбею кезінде айтарлықтай сәйкессіздіктер байқалады.

Температураны өлшеудің біртұтастығын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарт ретінде 1968 жылы Халықаралық практикалық температура шкаласы МПТШ-68 қабылданды. 1990 жылы өлшемдер мен салмақтар бойынша XVIII Бас конференцияның шешіміне сәйкес Халықаралық температура шкаласы енгізілді (МТШ-90). МТШ-90 іс жүзінде практикалық температура шкаласы болып табылады және алдыңғы МТШ-68 шкаласын ауыстырады. Мектептегі негізгі өзгерістер репер нүктелерінің температурасының өзгеруіне, масштабты анықтау ауқымының кеңеюіне, жаңа интерполяциялық құрылғылардың енгізілуіне және платиналық кедергі термометрлері үшін интерполяциялық тәуелділіктерді құрудың жаңа әдістеріне байланысты. МТШ-90 негізгі бекітілген нүктелерінің тізімі 3.1-кестеде келтірілген.

3.1-кесте

МТШ-90 негізгі репер нүктелерінің тізімі

| Репер нүктесі | Температура, К | Температура, 0С |
| --- | --- | --- |
| Сутектің үштік нүктесі | 13,8033 | –259,3467 |
| Тепе-теңдік сутегінің қайнау температурасы | ≈20,3 | ≈ –252,85 |
| Неонның үштік нүктесі | 24,5561 | –248,5939 |
| Оттегінің үштік нүктесі | 54,3584 | –218,7916 |
| Аргонның үштік нүктесі | 83,8058 | –189,3442 |
| Сынаптың үштік нүктесі | 234,3156 | –38,8344 |
| Судың үштік нүктесі | 273,16 | 0,01 |
| Галлийдің балқу температурасы | 302,9146 | 29,7646 |
| Индийдің қатаю нүктесі | 429,7485 | 156,5985 |
| Қалайының қатаю нүктесі | 505,078 | 231,928 |
| Мырыштың қатаю нүктесі | 692,677 | 419,527 |
| Алюминийдің қатаю нүктесі | 933,473 | 660,323 |
| Күмістің қатаю нүктесі | 1234,93 | 961,78 |

МТШ-90 шкаласының екінші нүктелері келесі заттардың қатаю және қайнау нүктелерімен анықталады: Hg, H2O, Na, Bi, Cd, Pb, Sb, Ni, Co, Pd, Pt, Rh, Jr, W және басқалары. Екінші нүктелер негізінен жоғары температура диапазонында қолданылады, бұл температура шкаласын вольфрамның балқу температурасына дейін - 3414 К дейін ұзартуға мүмкіндік береді.

13,81-ден 903,89 К дейінгі температура аралығындағы эталондық термометр ретінде платина кедергісінің термотүрлендіргіші қабылданады. Бұл интервал 5 ішкі интервалға бөлінеді, олардың әрқайсысы үшін төртінші дәрежелі полиномдар түріндегі интерполяциялық формулалар анықталады. 903,89 – дан 1337,58 К-ге дейінгі температура интервалында анықтамалық платина-платинародий термоэлектрлік термометр қолданылады. Термиялық ЭҚК-ны температурамен байланыстыратын интерполяциялық формула мұнда екінші дәрежелі көпмүше болып табылады. 1337,58К-нен жоғары температура үшін МТШ-90 Планк сәулелену заңын қолдана отырып, квазимонохроматикалық пирометрдің көмегімен шығарылады.

3. Температураны өлшейтін құрылғылардың классификациясы

Температураны өлшейтін құралдар мынадай топқа бөлінеді:

-	тұйықталған көлемдегі сұйықтың кеңею негізінде жұмыс істейтін шынылы сұйықты термометрлер;

-	тұрақты көлемнің тұйықталған жүйесіндегі бу немесе газ және сұйық қысымдарының өзгеру негізінде жұмыс істейтін манометрлік термометрлер;

-	өлшейтін сүлбедегі әр текті өткізгіштен жасалған (жұмысты) терможұптардың жұмыстық және бос ұштарындағы температура айырымынан тәуелді, ЭҚК-тің өзгеруі негізінде жұмыс істейтін термоэлектрлік құралдар;

-	жартылай өткізгішті элементтердің немесе металл өткізгіштердің электрлік кедергісінің өзгеру негізінде жұмыс істейтін терморезисторлар немесе кедергі термометрлі құралдар;

-	температурасы өлшенетін, әбден қыздырылған объектінің жарық шығаруы негізінде жұмыс істейтін радиациялық пирометрлер.

Манометрлік термометрлердің жұмыс істеу принципі тұйық көлемдегі (терможүйедегі) қысымның өлшенетін орта температурасына байланысты өзгеруіне негізделген. Терможүйедегі жұмыс затының агрегаттық күйіне байланысты манометрлік термометрлер газдық, сұйықтық, конденсациялық (сұйықты-газды) деп бөлінеді.

Терможүйедегі жұмыстық заттарға байланысты, жоғарыдағы айтылған    термометрлерді газды немесе     сұйықты   орталардың  -1500С- ден 6000С-қа дейінгі ауқымдағы температураларын өлшеу үшін қолдануға болады. Арнайы толықтырулары бар термометрлермен, 100-ден 10000-қа дейінгі температураларды өлшеуге де болады. Манометрлік термометрлер көрсеткіштік және өздігінен жазатын түрде жасалып, шығарылады.

Кедергілік термометрлермен температураны өлшеу, өткізгіш пен жартылай өткізгіштердің өз кедергілерін температураға байланысты өзгерту қасиеттеріне негізделген. өткізгіштердің (металдар) электр кедергісінің температуралық коэффициенттері оң болғандықтан, температура өскен сайын олардың кедергісі де өседі, ал жартылай өткізгіштердікі теріс болғандықтан, кедергілері кемиді.

Контактылы термометрлер

Контактысыз термометрлер

Температураны өлшеу

Тепловизорлар

Радиометрлер

Пирометрлер

Кедергі термометрлері

Термоэлектрлік термометрлер (терможұптар)

Манометрлік

термометрлер

Кеңейту термометрлері

Термометрлердің барлық түрлері әдетте өлшеу техникасына байланысты екі класқа бөлінеді (3.1-сурет). Термометрлердің дәстүрлі және кең тараған түрі контактылы термометрлер болып табылады, олардың айрықша ерекшелігі термометр датчигы мен температурасы өлшенетін орта арасындағы термиялық жанасу қажеттілігі болып табылады. Екінші топ контактысыз термометрлерден тұрады, оларды өлшеу үшін орта мен құрылғы арасында жылулық жанасудың қажеті жоқ, керісінше өзінің жылулық немесе оптикалық сәулеленуін өлшеу жеткілікті.

3.1-сурет. Температураны өлшейтін құрылғылардың классификациясы.

Контактылы құрылғылары мен әдістері олардың жұмыс принципі бойынша келесілерге бөлінеді а) жұмыс принципі сұйықтың көлемдік ұлғаюының және қатты денелердің сызықтық өлшемдерінің температураға тәуелділігіне негізделген кеңейту термометрлері; б) жұмыс принципі температураға байланысты жұмыс (термометриялық) затының  қысымын өзгертуге негізделген манометрлік термометрлер; в) термоэлектрлік термометрлер (терможұптар), олардың жұмыс принципі жылу электр қозғаушы күштің температураға тәуелділігін пайдалануға негізделген; г) жұмыс принципі сезімтал элементтің (өткізгіш немесе жартылай өткізгіш) электр кедергісінің температураға тәуелділігіне негізделген кедергі термометрлері.

Өзінің жылулық немесе оптикалық сәулеленуін тіркеуге негізделген контактысыз әдістерді келесі салаларда көрсетуге болады: а) пирометрия – өздігінен жарықтанатын заттардың: жалынның, плазманың, астрофизикалық заттардың температурасын өлшеу; б) радиометрия – дененің меншікті жылулық сәулеленуін пайдаланып температураны өлшеу. Төмен және бөлме температуралары үшін бұл сәулелену толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонында болады; в) термобейнелеу – кеңістіктік рұқсатпен және температура өрісін теледидарлық кескінге түрлендірумен, кейде түстің контрастымен радиометриялық температураны өлшеу. Температура градиенттерін, тұйық (жабық) көлемдегі қоршаған ортаның температурасын, мысалы, резервуарлар мен құбырлардағы сұйықтықтардың температурасын өлшеуге мүмкіндік береді.

Температураны өлшеу кезінде энергия тасымалданады: ол өлшенетін заттан алынады немесе оған қосылады. Соңғысы өлшенетін температура есептегіштің температурасынан төмен болған кезде пайда болады (бұл жылу алмасу өлшеу кезінде қателіктерге әкеледі). Энергияны өлшенетін объектіден температура сенсорына беру немесе керісінше жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену арқылы жүзеге асырылады.

Заттағы ортаның макроқозғалысы болмаған кездегі жылу алмасуды жылуөткізгіштік деп атайды. Температураның контактылы датчиктерінде жылу өткізгіштік энергияны берудің негізгі әдісі болып табылады. Жылу энергиясын қозғалатын масса (газ, сұйықтық ағыны) арқылы беру жылу конвекциясы деп аталады. Инфрақызыл электромагниттік сәулелену арқылы жылуды беру жылулық сәулелену деп аталады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160

Дәріс 4. Ұлғаю және манометрлік теормометрлері.

Жоспар:

1. Сұйық термометрлер.

2. Дилатометриялық термометрлер.

3. Биметалдық термометрлер.

4. Манометрлік термометрлер.

5. Газды манометрлік термометрлер.

6. Сұйықты манометрлік термометрлер.

1. Сұйық термометрлер

Шыны сұйық термометрлердің әрекеті термометриялық заттың және ол орналасқан қабықтың (термометриялық шыны немесе, әдетте, кварц) термиялық ұлғаю коэффициенттерінің айырмашылығына негізделген. Шыны сұйық термометрлер дәлдігі жоғары, конструкциясы қарапайым және қымбат емес, бірақ олар нәзік, жөндеуге келмейді және көрсеткіштерді қашықтыққа жібере алмайды (электр контактілі сынапты термометрлерден басқасы).

Термометрдің негізгі құрылымдық элементтері (4.2-сурет.) 1 резервуардан және оған  дәнекерленген 2 капиллярдан, жартылай термометриялық толтырылған 3сұйықтықтан, және 4 шкаладан тұрады.

Термометриялық сұйықтық ретінде көп жағдайда химиялық таза сынап қолданылады. Сынап әйнекті ылғалдандырмайды, оны таза күйінде оңай алуға болады, температураның кең диапазонында сұйық күйде болады (–38,84-тен 356,58°C-қа дейін). Сонымен қатар: толуол, этил спирті, керосин, мұнай эфирі, пентан қолданылады.

Құрылымдық жағынан таяқша термометрлері мен кірістірілген шкаласы бар термометрлерді ажыратуға болады. Таяқша термометрлерінде масштаб қалың қабырғалы капиллярдың бетіне орнатылады. Кірістірілген шкаласы бар термометрлерде капилляр мен шкаласы бар шкала таспа резервуарға дәнекерленген қорғаныс қабығымен қоршалған.

Шыны термометрдің көрсеткіштері резервуардың температурасына ғана емес, сонымен қатар капиллярдағы сұйықтық бағанының температурасына да байланысты, сондықтан зертханалық құрылғылар термометрді өлшенетін ортаға толық батырған кезде өлшенетін температура белгісіне дейін бағаланады. Егер олардың батыру тереңдігі градиурлеу шарттарына сәйкес келмесе, онда көрсеткіштерге түзету енгізілуі керек:

Δt = nγ (t – tBC),						(2.5)

мұндағы n – шығыңқы бағандағы градус саны; γ - К-1 шыныдағы термометриялық сұйықтықтың кеңеюінің температуралық коэффициенті; t - термометрмен көрсетілген температура, °C; tBC - қосалқы термометрмен өлшенетін шығыңқы бағанның орташа температурасы, °C. Техникалық термометрлер белгілі бір тереңдікте және шығыңқы бағананың белгілі бір температурасында жартылай батыру арқылы грдауирленеді.

4.2-сурет. Шыны сұйық термометр:

1-резервуар; 2-капилляр; 3 - термометриялық сұйықтық; 4-шкала.

Термометрлер -100°-тан 600°С-қа дейінгі температураны өлшеу үшін де шығарылады. Механикалық зақымданудан қорғау үшін термометрлер қорғаныс арматураларына орналастырылады. Сынапты электроконтактілі термометрлер сигнал беру немесе белгілі бір температураны ұстап тұру үшін де шығарылады (белгіленген тұрақты контактімен немесе қозғалатын контактімен).

2. Дилатометриялық термометрлер

Дилатометриялық термометрдің жұмыс принципі температура өзгерген кезде металл стерженнің (сырық) ұзаруына негізделген:

lс =lб (1+αt),					  (2.6)

мұндағы α – салыстырмалы түрде тар температура диапазонындағы сызықтық кеңеюдің орташа коэффициенті; lс, lб - соңғы және бастапқы температуралардағы стержендердің ұзындықтары.

Дилатометриялық термометр 1 металл түтіктен тұрады, ол қызған кезде ұзарады. Бұл қозғалыс сызықтық кеңею коэффициенті аз 2-стерженге беріледі. Стержень 5-көрсеткіш тілді айналмалы қозғалысқа келтіретін 3-рычаг жүйесіне әсер етеді. 4 серіппе тепе-теңдік үшін қызмет етеді (4.3-сурет).

Өлшеу диапазоны: 0-1000 °C. Қателігі: 1 – 3 %.

Олар жоғары сенімділікке ие және релелік тізбектерде (сұлбаларда) қолданылады.

4.3-сурет. Дилатометриялық термометрдің сұлбасы сен сыртқы көріністері.

3. Биметалдық термометрлер

Дилатометриялық термометрлердің бір түрі - биметалл пластиналары бар температура датчиктері. Мұнда да жұмыс принципі  қыздыру кезінде денелердің жылулық ұлғаюы қолданылады. Биметалл датчиктерінде созылу емес, әртүрлі температуралық ұлғаю коэффициенттері бар екі металдан тұратын пластинаның иілуі өлшенеді. Температураны реттеудің әртүрлі жүйелерінде кеңінен қолданылатын мұндай датчиктің сұлбасы  4.4-суретте келтірілген.

Өлшеу диапазоны –50-ден +600 °C-қа дейін.

Биметалдық термометрлердің негізгі қателігі өлшеу диапазонының 1-3% құрайды, градиурлеу сипаттамасы сызықтыққа жақын. Дегенмен, термометрлердің сезімтал элементтері бір-бірімен алмастырылмайды және құрылғылар жеке градиурлеуді қажет етеді. Оны тиісті стандартты өлшеу құралының көрсеткіштерімен салыстыру арқылы термостаттарда жүргізуге болады.

Биметалдық термометрлерді өте кішкентай өлшемдерде жасауға болады, бұл олардың дилатометриялық өлшемдерден артықшылығын көрсетеді. Оларды жасау оңай және арзан.

4.4-сурет. Биметалдық термометрдің сұлбасы сен сыртқы көріністері.

Мұндай пластинаның температурасы өзгерген кезде ол сызықтық кеңею коэффициенті төмен материалға қарай иіледі (суреттегі металл 2). Ұзындығы l және қалыңдығы s бір ұшында бекітілген биметалл пластина үшін пластинаның температурасы t1-ден t2-ге өзгерген кезде оның жүктелмеген ұшының A орын ауыстыруы мына өрнекпен анықталады:\

мұндағы γ - негізінен қолданылатын металдардың сызықтық ұлғаю коэффициенттерінің айырмашылығына байланысты пластинаның меншікті иілуі.

4. Манометрлік термометрлер

Манометрлік термометрлердің жұмыс принципі жабық көлемдегі (жылулық жүйедегі) жұмыс затының қысымының температураға тәуелділігіне негізделген.

Жылу жүйесіндегі жұмыс затының агрегаттық күйіне байланысты манометрлік термометрлер газды, сұйық және конденсациялық (бу-сұйықтық) болып бөлінеді.

Манометрлік термометрлерді -150-ден 600°С-қа дейінгі температураны өлшеу үшін пайдалануға болады. Өлшеу диапазоны жылу жүйесінің толтырғышымен анықталады. Арнайы толтырғыштары бар термометрлер (балқытылған металдар) 100-ден 1000 ° C-қа дейінгі температураны өлшеуге жарамды.

Термометрдің терможүйесі 1 термобаллоннан, 3 капиллярлық түтіктен және 2 манометриялық бөліктен тұрады. Құрылғының бүкіл жүйесі (термобаллон, капиллярлық түтік, манометриялық серіппе) жұмыс затымен толтырылған. Термобаллон өлшеу объектісіне батырылады. Термобаллондағы жұмыс затының температурасы өзгерген кезде тұйық жүйедегі қысым өзгереді, ол капиллярлық түтік арқылы манометриялық бөлікке беріледі, ол құбырлы серіппелі манометр болып табылады, бұл манометр термометрінің өлшеу құралы.

Термобаллон - өлшенетін ортаның химиялық әсеріне төзімді жезден немесе арнайы болаттан жасалған цилиндр. Термобаллонның геометриялық өлшемдері термометрлердің түріне және өлшеу есептеріне байланысты. Термобаллонның диаметрі 5-тен 30 мм-ге дейін, ал оның ұзындығы 60-500 мм. Термобаллонды манометриялық түтікке қосатын капиллярдың ішкі диаметрі 0,1-0,5 мм мыс немесе болат түтік. Капиллярдың  ұзындығы 60 м-ге дейін болуы мүмкін. Мыс капиллярларында монтаждау және пайдалану кезінде оларды зақымданудан қорғайтын болат қорғаныс қабығы бар.

Барлық типтегі манометрлік термометрлердің конструкциясы ұқсас. Өлшеу жүйесінің конструкциясына байланысты олар индикаторлы, өздігінен жазылатын немесе көрсеткіштерді қашықтан жіберуге арналған кірістірілген түрлендіргіштері бар масштабсыз болуы мүмкін. Манометриялық термометрлер өлшеулерді автоматты түрде жазуға және көрсеткіштерді қашықтыққа жіберуге мүмкіндік беретін өте қарапайым құрылғылар. Термометрлер біртұтас пневматикалық және электрлік сигналдармен шығарылады. Бұл термометрлердің артықшылығы - оларды жарылыс қаупі бар объектілерде пайдалану мүмкіндігі. Кемшіліктерге құрылғының қысымының төмендеуіне және жөндеудің күрделілігіне, сондай-ақ термобаллонның айтарлықтай үлкен өлшеміне байланысты жиі тексеру қажеттілігі кіреді.

5. Газды манометрлік термометрлер

Олар -50-ден 600°C-қа дейінгі температураны өлшеуге арналған. Газды манометрлік термометрлерінің жұмыс принципі Чарльз Заңын қолдануға негізделген:

Pt  P0 (1  β (t  t0 )) ,	(2.9)

мұндағы t0 және t - бастапқы және соңғы температура; P0 және Pt – сәйкесінше t0 және t температурасындағы газ қысымы; β – газ қысымының термиялық коэффициенті (β =1/273,15 немесе 0,00366 К-1).

Нақты (реал) жүйелер үшін бұл сызықтық байланыс қатаң сақталмайды, өйткені температураның өзгеруімен термобаллонның көлемі және қысымның өзгеруімен манометриялық серіппенің көлемі өзгереді, сонымен қатар термоболлон мен капилляр арасында масса алмасу жүреді. Бірақ бұл өзгерістер аз болғандықтан, газ манометрінің термометрлерінің шкаласы біркелкі деп санауға болады.

(2.9) формулаға Pt және t орнына сәйкесінше Pн және tн, сондай-ақ Pk, tk қойып, газ манометрлік термометрдің жұмыс қысымының мәні үшін төмендегі өрнекті аламыз:

мұндағы Рн және Рк - аспаптар шкаласы бойынша бастапқы tн және соңғы tк температура мәндеріне сәйкес келетін жылу жүйесіндегі қысымдар.

6. Сұйықты манометрлік термометрлер

Осы типтегі құрылғыларда термометрдің тұтас жүйесі кейбір бастапқы қысымдағы термометриялық сұйықтықпен толтырылады. Термометриялық зат ретінде бұл термометрлерде бөлме температурасында 10-15 МПа қысыммен сынап немесе Р=0,5-5 МПа қысыммен толуол, ксилол, пропил спирті, силикон сұйықтықтары қолданылады. Сынапты толтыру кезінде өлшеу диапазоны  -30 дана 600оС, ал органикалық сұйықтықтар үшін -150-300оС. Сұйықтық іс жүзінде сығылмайтын болғандықтан, сұйық термометрлердегі термобаллонның көлемі манометрлік серіппенің қасиеттеріне сәйкес келуі керек.

t0 ден t-ға дейінгі температураны өлшеу кезінде термобаллоннан көлемі келесідей сұйықтық ығыстырылады:

∆V = V0 (βс - 3α) (t – t0),                                                (2.11)

мұндағы βс - сұйықтықтың көлемдік кеңеюінің температуралық коэффициенті; α - термобаллон материалының сызықтық кеңею коэффициенті; V0 - t0 температурадағы термобаллондағы сұйықтық көлемі.

(2.11) теңдеуінен көрініп тұрғандай, қыздыру кезінде сұйықтық көлемінің өзгеруі температураның сызықтық функциясы болып табылады, сондықтан сұйықты термометрлер, газды сияқты, біркелкі масштабқа ие.

Жоғарыдан айтылған екі түрден бөлек, конденсациялық манометрлік термометрлер де қолданылады. Бұларда манометриялық зат ретінде жеңіл қайнайтын сұйықтықтар (пропан, этил эфирі, ацетон, толуол, метил хлориді және т.б.) пайдаланылады. Өлшеу диапазоны -50 ic 350°C. арнайы жасалған термометрлер 0,8 К-ден өте төмен температураны өлшеу үшін қолданылады.

Мұндай типті термометрлердің дұмыс істеу приципімен оқушыларға өздігінен танысуға қалдырайық.

Әдебиеттер тізімі:

1. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборыизмерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

2. А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

3. Технологическите измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 5. Температураны өлшеудің электрлік және контактысыз әдістері

Жоспар:

1. Термоэлектрлік термометрлер.

2. Кедергінің термиялық түрлендіргіштері.

3. Температураны өлшеудің контактысыз әдістері.

1. Термоэлектрлік термометрлер.

Температураны термоэлектрлік термометрлермен өлшеу (термоэлектрлік түрлендіргіштер - ТЭТ) 1821 жылы неміс физигі Т.Зеебек ашқан термоэлектрлік эффектіні қолдануға негізделген, ол бір тізбектің бір бөлігін құрайтын әртүрлі металдардың немесе қорытпалардың екі қосылысы арасындағы температура айырмашылығынан туындайтын термоэлектрлік қозғаушы күш (Термо-ЭҚК) түзуден тұрады. Қарапайым жағдайда, егер тізбек 2 әртекті материалдардан тұрса, онда ол терможұп деп аталады. Термоэлектрлік термометр деп әдетте мыналардан тұратын жиынтық түсініледі: 1) температураны электр кернеуіне түрлендіруді жүзеге асыратын терможұптар; 2) Байланыс желілері (ұзартқыш сымдар); 3) термо-ЭҚК өлшеуге арналған қайталама аспап.

Терможұп - бұл бір-бірімен байланысқан екі әртекті А және В өткізгіштерінен тұратын тізбек (сурет). Бұл өткізгіштер термоэлектродтар деп аталады, термоэлектродтардың түйісетін жерлері түйіспелер деп аталады . Өлшенетін ортаға батырылған t температуралық түйіспе жұмыстық (өлшеу) түйіспе деп аталса, ал t0 температурасы бар екіншісін еркін (байланыстырушы) түйіспе деп атайды. Зеебек егер t0 және t температуралары тең болмаса, онда мұндай тізбекте It электр тогы жүретінін анықтады. Токтың бағыты түйіспелердегі температура айырмашылығына тәуелді. Мұндай тізбекті ашқан кезде тізбек ұштарында термиялық ЭҚК өлшенуі мүмкін. Бұл эффект кері әсер етуі де мүмкін, яғни егер электр тогы осындай тізбек арқылы өтсе, онда токтың бағытына байланысты түйіспелердің бірі қызады, ал екіншісі салқындатылады (Пельтье эффектісі).

Жылулық токтардың пайда болуы келесімен түсіндіріледі: екі өткізгіштің бірдей қыздырылған ұштарын бірдей емес материалдардан қосқанда, олардың біріншісінде бірлік көлемдегі бос электрондар саны екіншісінен көп болса, электрондар біріншіден екіншіге диффузиялық жолмен өте бастайды. Екіншіде электрондар саны арта бастайды да, бірінші өткізгіш оң зарядталады, ал екіншісі теріс зарядталады. Өткізгіштердің түйіскен жерінде пайда болған электр өрісі бұл диффузияға қарсы әрекет етеді, нәтижесінде жылжымалы тепе-теңдік күйі пайда болады, онда осы өткізгіштердің бос ұштары арасында белгілі бір потенциалдар айырмасы (термо-ЭҚК) пайда болады. Өткізгіштердің температурасы жоғарылаған сайын бұл термо-ЭҚК мәні де артады. Сонымен қатар, термо-ЭҚК температуралары әртүрлі біртекті өткізгіштің ұштары арасында да пайда болады. Бұл жағдайда жылжымалы тепе-теңдік күйі пайда болғанға дейін өткізгіштің қызған ұшы аз қыздырылған ұшымен салыстырғанда бос электрондардың концентрациясы жоғары болғандықтан оң зарядталады. Өткізгіштің ұштары арасындағы температура айырмамының жоғарылауы ондағы пайда болатын Термо-ЭҚК жоғарылауына әкеледі.

Сонымен, бұл екі фактор –потенциалдардың контактылы айырмасы және электрондық диффузия – нәтижесінде алынған термо-ЭҚК тізбегінің құрамдас бөліктері болып табылады, олардың мәні термоэлектродтардың табиғатына және ТЭТ түйіспелерінің арасындағы температура айырмашылығына байланысты.

Термоэлектрод материалдарына қойылатын талаптар:

- термо-ЭҚК температураға, ыстыққа төзімділікке және механикалық беріктікке бір мәнді және мүмкіндігінше жақын сызықтық тәуелділігі;

- химиялық инерттілік;

- өткізгіш материалының ұзындығы бойынша термоэлектрлік біркелкілігі, бұл жұмыс істейтін түйінді қайта градуиурлеусіз қалпына келтіруге мүмкіндік береді;

- құнының төмендігі;

- термоэлектрлік қасиеттердің тұрақтылығы мен қайталануы.

Тегі әртүрлі екі өткізгіштен тұратын тұйық контурда түйісу температуралары тең болғанда (t=t0), жылулық ток It нөлге тең болады. Сонымен, егер түйіспелердің температурасы бірдей болса (t0), онда әрбір түйіспедегі контактылы ЭҚК бір-біріне тең және бір-біріне бағытталған. Бұл жағдайда тізбектің термоЭҚК-і келесіге тең болады:

ЕАВ(t0,t0) = eАВ(t0) – eАВ(t0) = 0

немесе еАВ(t0) = –eВА(t0) екенін ескеріп

ЕАВ(t0,t0) = eАВ(t0) + eВА(t0) = 0,

яғни контурдың термо-ЭҚК контактілі термо-ЭҚК-нің арифметикалық қосындысына тең (термоэлектродтардың жазылу реті контурды айналып өту бағытына сәйкес келеді).

Тұйықталған тізбек үшін

ЕАВ(t,t0)=eАВ(t) + eВА(t0), немесе ЕАВ(t,t0) = eАВ(t) – eАВ(t0).   (2.13)

(2.13) теңдеуі ТЭТ негізгі теңдеуі деп аталады. Бұдан шығатыны, тізбекте пайда болатын термо-ЭҚК t және t0 температуралық функциялардың айырмашылығына байланысты. Егер бос ұштардың температурасын тұрақты t0=const етсек, онда

eАВ(t0)=С=const және EАВ(t,t0)=eAВ(t) – С=f(t).

E(t,t0)=f(t) белгілі тәуелділіктен термо-ЭҚК өлшеу арқылы t температурасын табуға болады, егер t0=const.

Қазіргі уақытта E(t,t0)=f(t) тәуелділігін айқын түрде болжауға қабілетті қолайлы теория жоқ, бұл TEC градуирлеуді қиындатады. Әртүрлі термоэлектрлік түрлендіргіштер үшін t температураны өлшегенде, бұл тәуелділікті градуирлеу және термоэлектрлік күштің өлшенетін температураға тәуелділігін сызу арқылы тәжірибе жүзінде анықтайды. Градуирлеу кезінде температура t0=const. Оның мәні стандартталған, t0 = 00С. Іс жүзінде стандартты калибрлеу кестелері әдетте әртүрлі термоэлектрлік түрлендіргіштер үшін қолданылады.

Терможұптардан туындайтын термо-ЭҚК өлшеу үшін магнитоэлектрлік милливольтметрлер, потенциометрлер және нормалау түрлендіргіштері қолданылады. Терможұптардың термоЭҚК-ін өлшейтін ең қарапайым құрылғы милливольтметр болып табылады.

Төмендегі кестеде ТЭТ түрлерінің химиялы құрамы мен өлшенетін температуралардың шектері көрсетілген.

ТЭТ негізгі түрлерінің химиялық құрамы және өлшенетін температуралардың шектері

* ХЭК  – халықаралық электртехникалық комитет

2. Кедергінің термиялық түрлендіргіштері.

Кедергінің термиялық түрлендіргіштерінің (кедергі термометрлерінің) әрекеті металдар мен жартылай өткізгіштердің температураның өзгеруімен электр кедергісін өзгерту қасиетіне негізделген.

Металдардың басым көпшілігінде электр кедергісінің оң температуралық коэффициенті болатыны белгілі. Бұл металдардағы ток тасушылар – өткізгіш электрондардың саны өте көп және температураға тәуелді емес. Температураның жоғарылауымен металдың электрлік кедергісі иондардың тепе-теңдік күйлерінің айналасындағы термиялық тербелістерінің жоғарылауынан туындаған кристалдық тордың біртекті еместігіне электрондардың шашырауының күшеюіне байланысты артады. Жартылай өткізгіштерде басқа сурет байқалады - температураның жоғарылауымен өткізгіш электрондардың саны күрт артады. Сондықтан типтік жартылай өткізгіштердің электр кедергісі оларды қыздырған кезде дәл сондай күрт төмендейді (әдетте экспоненциалды заңға сәйкес). Сонымен қатар, жартылай өткізгіштердің электр кедергісінің температуралық коэффициенті таза металдарға қарағанда әлдеқайда (дәрежеге) жоғары.

Кедергінің термиялық түрлендіргішінің Rt электр кедергісі мен оның температурасы t арасындағы тәуелділік белгілі болса (яғни Rt=f(t) градиурлеу сипаттамасы), онда Rt өлшеу арқылы ортаның температурасын анықтауға болады.

Металл кедергі термометрлерінің статикалық сипаттамасын келесі формула түрінде жазуға болады:

R  R0 1 α (t  t0 ),                                        (2.14)

мұндағы α – кедергінің температуралық коэффициенті, Ом/°С; R0 – t0 температурадағы термометрдің кедергісі, Ом; R – t температурадағы термометрдің кедергісі, Ом.

Кедергі термометрлері –260-тан 850°C-қа дейінгі температураны өлшеу үшін кеңінен қолданылады. Кейбір жағдайларда олар 1000 °C-қа дейінгі температураны өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Металл кедергі термометрлерінің артықшылықтарына мыналар жатады:

* температураны өлшеу дәлдігінің жоғары дәрежесі;

* кез келген температуралық интервалға шкаланы стандартпен градуирлеу арқылы оларға өлшеу аспаптарын шығару мүмкіндігі;

* бір өлшеу құралына қосқыш арқылы бірнеше ауыстырылатын кедергі термометрлерін тағайындау арқылы температураны бақылауды орталықтандыру мүмкіндігі.

Кедергі термометрлерінің кемшіліктері тұрақты ток көзіне деген қажеттілік.

Кедергі термиялық түрлендіргіштің металл өткізгіштеріне бірқатар талаптар қойылады: 1) градиурлеу сипаттамасының тұрақтылығы; 2) шығарылатын кедергілік термиялық түрлендіргіштердің өзара алмастырылуын қамтамасыз ететін қайталану мүмкіндігі; 3) ұсақ қоспаларға сезімталдық; 4) Rt = f(t) функциясының сызықтылығы; 5) электр кедергісінің температуралық коэффициентінің жоғары мәні; 6) жоғары кедергі; 7) материалдың төмен құны.

Таза металдардың ішінде кедергі термометрлерін жасау үшін ең қолайлы платина (Pt) және мыс (Cu) болып табылады, дегенмен никель, темір, қорғасын, вольфрамнан жасалған қарсылық термометрлері бар, бірақ олар біздің елде кең таралмаған.

3. Температураны өлшеудің контактысыз әдістері

Қыздырылған дененің температурасын оның жылулық сәулеленуінің, яғни әртүрлі ұзындықтағы электромагниттік толқындардың параметрлерін өлшеу негізінде бағалауға болады. Дене температурасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп энергия бөлінеді. Жылу сәулелерін барлық қыздырылған физикалық денелер шығарады, олар шамамен 500 - 600 ° C температурада адам көзіне көрінетін сәулелер шығара бастайды, ал қыздырылған денелердің жарықтығы температураның жоғарылауымен тез артады.

Қызған қатты денелер әртүрлі ұзындықтағы электромагниттік толқындардан тұратын үздіксіз сәулелену спектрін шығарады. Жарық деп аталатын адамның көзіне көрінетін электромагниттік сәулелену - бұл толқын ұзындығы 0,40-тан 0,75 мкм-ге дейінгі ені 0,35 мкм спектрдің өте тар диапазоны. Толқын ұзындығы ұзағырақ (0,75 мкм-ден астам) көрінбейтін сәулелер 0,75-тен 400 мкм-ге дейінгі диапазонды қамтитын сәулелену спектрінің инфрақызыл бөлігін білдіреді, одан кейін спектрдің инфрақызыл бөлігі біртіндеп радиотолқындар диапазонына өтеді. Толқын ұзындығы аз (0,40 мкм-ден аз) көрінбейтін сәулелер сәулелену спектрінің ультракүлгін аймағына жатады.

Температураны өлшеу саласында негізінен инфрақызыл және көрінетін сәулелердің диапазоны қолданылады.

Жұмысы жылулық сәулеленуді өлшеуге негізделген термометрлер пирометрлер деп аталады. Олар 100-ден 60000С-қа дейінгі және одан жоғары температураны бақылауға мүмкіндік береді.

Бұл құрылғылардың басты артықшылықтарының бірі - өлшеуіштің қыздырылған дененің температура өрісіне әсер етпеуі, өйткені өлшеу процесінде олар бір-бірімен тікелей байланысқа түспейді. Сондықтан бұл әдістер контактысыз деп аталды.

Температураны контактісіз әдіспен өлшейтін барлық құрылғылар, яғни қашықтан, контактілі әдістермен температураны өлшейтін құрылғыларға қарағанда келесі артықшылықтарға ие:

1) өлшеудің түбегейлі шектеусіз жоғарғы температуралық шегі болады;

2) пирометрден үлкен қашықтықта орналасқан сәуле шығарулардың температурасын өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді;

3) өлшеу объектісінің температуралық өрісін бұрмаламайды;

4) газ ағындарының температурасын жоғары жылдамдықта өлшеу үшін қолдануға болады.

Сәулелену заңдарына сүйене отырып, пирометрлердің келесі түрлері жасалды:

1. жартылай сәулелену пирометрі – энергия сүзгі (немесе қабылдағыш) арқылы шектелген спектр аймағында өлшенеді;

2. спектрлік қатынас пирометрі - спектрдің анықталған бөліктерінің энергиясының қатынасы өлшенеді;

3. жалпы сәулелену пирометрі – жалпы сәулелену энергиясы өлшенеді.

Пирометрдің түріне байланысты жарықтық, түс және радиациялы температуралары ерекшеленеді.

Нақты дененің жарықтылық температурасы Tж – абсолютті қара дененің спектрлік сәулелену ағынының тығыздығы Tн нақты температурадағы бірдей толқын ұзындығы (немесе тар спектрлік интервал) үшін нақты дененің спектрлік сәулелену ағынының тығыздығына тең болатын температура.

Нақты дененің түс температурасы Tт деп екі толқын ұзындығы λ1 және λ2 үшін абсолютті қара дененің сәулелену ағындарының тығыздықтарының қатынасы Tн нақты температурада сол толқын ұзындықтары үшін нақты дененің сәулелену ағындарының тығыздықтарының қатынасына тең болатын температураны айтады.

Нақты дененің радиациялық температурасы Тр - бұл қара дененің толық қуаты Tн нақты температурада берілген дененің сәулеленуінің толық энергиясына тең болатын температура.

Жартылай сәулелену пирометрі. Әсері спектрдің салыстырмалы түрде тар бөлігімен шектелген жартылай сәулелену пирометрлерін қасиеттері бойынша квазимонохроматикалық деп жіктеуге болады, сондықтан оларға визуалды пирометрия үшін әзірленген тиімді толқын ұзындығы теориясының тұжырымдарын кеңейтуге болады. Егер ішінара сәулелену пирометрінің әрекеті спектрдің кең бөлігімен шектелсе (микрометрдің оннан бір бөлігі немесе одан үлкен), онда оның визуалды пирометрия формулалары бойынша есептелген тиімді толқын ұзындығы тұрақсыз болып шығады және сәуле шығарғыштың жеке спектрлік сипаттамаларына, әсіресе оның температурасының мәндеріне айтарлықтай тәуелді болады.

Жартылай сәулелену пирометрлері (оптикалық) екі негізгі түрге бөлінеді - жойылып бара жатқан жіппен және фотоэлектрлік.

Жартылай сәулелену пирометрлері - оптикалық пирометрлер, олардың көмегімен температураны ыстық дене шығаратын монохроматикалық сәулеленудің (белгілі бір толқын ұзындығының сәулеленуінің) қарқындылығымен өлшейді. Кез-келген осындай пирометрлер тек қара денелердің температурасын дәл анықтайды. Мүлдем қара деп санауға болмайтын денелер үшін түзету коэффициенттері қолданылады.

4.1-сурет. Жоғалып бара жатқан жібі бар квазимонохроматты (оптикалық) пирометрдің схемалық диаграммасы:

1 - линза; 2 - сіңіргіш жарық сүзгісі; 3 - қыздыру шамы; 4 - окуляр линзасы; 5 - қызыл жарық сүзгісі; 6 - миливольтметр; 7 - ток көзі; 8 - реостат.

Құрылғының линзасы мен окуляры телескопиялық түтікте ось бойымен қозғала алады, бұл ыстық дене мен жіптің анық бейнесін алуға мүмкіндік береді. Оптикалық жүйені өлшеуге дайындаған кезде түтік корпусқа бағытталады және объектив дененің анық бейнесі және шам жіпі алынғанша (өткір қара таға түрінде) қозғалады. Ток көзін қосқаннан кейін реостат жіптің жарықтығын оның ортаңғы бөлігі жарықтандырылған корпуспен біріктірілгенше реттейді. Осы сәтте дене температурасы милливольтметр шкаласымен өлшенеді. Нақты дене температурасының пирометрмен өлшенетін жарықтыққа тәуелділігі келесі формуламен өрнектеледі:

(2.15)

мұндағы λ - монохроматикалық сәулеленудің толқын ұзындығы, м; b-Вин тұрақтысы, b = 0,002897 м * К; ε - берілген толқын ұзындығы үшін дененің қараңғылық дәрежесі.

Оптикалық пирометрлермен өлшенетін максималды температура әдетте 1400°C құрайды, бұл шамның вольфрам жіптерін жоғары температурада шашыратумен байланысты. Жіптің максималды қыздыру температурасын 1400 °C-тан аспайтын сұр жарық сүзгісін орнатқан кезде аспаптың жоғарғы өлшеу шегі едәуір ұлғайтылуы мүмкін. Қазіргі заманғы аспап жасауда бірнеше мың градусқа дейін өлшенетін температура диапазоны бар пирометрлер шығарылуда.

Өлшеу объектісінің түс температурасын анықтау үшін спектрлік қатынас пирометрлері қолданылады.

Нақты дене T температурасының пирометрмен өлшенетін түсті температураға Tт тәуелділігі келесідей

(2.16)

мұндағы ελ1 , ελ2 –толқын ұзындықтары сәйкесінше λ1, λ2 сәулелер үшін физикалық дененің қараңғылық дәрежесі; b – Вин тұрақтысы.

Фотоэлементпен спектрлік қатынас пирометрінің схемасы 3.2-суретте көрсетілген. Объективтің қорғаныш әйнегі арқылы өлшенетін сәуле фотоэлементке түседі. Линза мен фотоэлемент арасында айналмалы обтюратор орнатылған. Обтюратор – екі саңылауы бар диск, біреуі қызыл жарық сүзгісімен, екіншісі көк түспен жабылған.

3.2-сурет. Фотоэлементпен спектрлік қатынас пирометрінің схемасы:

1-қорғаныс әйнегі; 2-объектив; 3-обтюратор; 4-фотоэлемент; 5 - электронды күшейткіш; 6-логарифмдік құрылғы; 7-милливольтметр

Обтюратор айналғанда оған E1 және E2 спектрлік энергетикалық жарықтығына сәйкес келетін сәулелер кезектесіп түседі, Вт / (м2*ср*нм, өйткені E1 = f(λ1) және E2 = f(λ2), онда Tт = f (E1/E2). Фотоэлементтер шығаратын электр тогының ауыспалы импульстары электронды күшейткішке және логарифмдік құрылғыға беріледі, онда олар I, мА токқа айналады.

U кернеудің, I электр тогының мәндері милливольтметрге шығарылады, ол Tт түс температурасының көрсеткішіне сәйкес келеді. Tт мәнін анықтағаннан кейін (2.16) формула бойынша T температурасын есептеледі. Қазіргі спектрлік қатынас пирометрлерінің өлшеу шегі ±1 °C салыстырмалы өлшеу қателігімен 300-ден 2800 °C-қа дейін.

Толық сәулелену пирометрлері объектінің радиация температурасын өлшеуге арналған. Радиация температурасы Tр, K – абсолютті қара дененің толық қуаты нақты T температура кезіндегі берілген дененің толық сәулелену энергиясына тең болатын температура.

Толық сәулелену пирометрлерінде (5.3-сурет) қыздырылған дененің толық сәулеленуінің жылулық әсері қолданылады. Радиациялық пирометрлердегі сезімтал элемент - бірнеше миниатюралық тізбектелген терможұптардың термобатареясы. Терможұптардың жұмыс дәнекерлері (түйіспелері) оптикалық жүйенің көмегімен фокусталған өлшеу объектісі арқылы радиациямен қызады. Пайда болған термо-ЭҚК Тр, К радиациялық температура градусымен градуирленген милливольтметрдің көмегімен өлшенеді.

5.3-сурет. Толық сәулелену пирометрінің схемасы: 1, 4-линзалар; 2-диафрагма; 3-термобатарея; 5-окуляр; 6-милливольтметр.

Пирометрмен өлшенетін радиациялық температураны  дененің нақты температурасына аудару үшін келесі тәуелділік қолданылады:

(2.17)

Толық сәулелену пирометрлері көрінетін сәулеленуі жоқ температурасы төмен объектілерді өлшеу үшін, оның ішінде қоршаған ортаға қарағанда суық денелердің температурасын өлшеу үшін қолданылады. Толық сәулеленудің заманауи пирометрлері -40-тан 3500 °С-қа дейінгі объектілердің температурасын өлшеу үшін қолданылады.

Жылубейнелегіштер (Тепловизор)

Жылу бейнелегіштер - сәулелену спектрінің инфрақызыл диапазонында жұмыс істейтін пассивті типтегі оптикалық-электронды құрылғылар. Жылу түсіргіштер сыртқы қоршау конструкцияларын, жабдықтарын және жылу және электр энергетикасы жүйелерін термиялық бұзбайтын бақылауға арналған.

Жылу бейнелегіштердің жұмыс принципі зерттеу объектісінің инфрақызыл сәулеленуін қабылдау және өңдеу, оны жылу өрісінің көрінетін бейнесіне (термограмма) айналдыру болып табылады.

Кескінді алу әдісіне сәйкес жылу бейнелегіш сканерлейтін (оптикалық-механикалық) және матрицалық болып бөлінеді.

Спектрлік диапазонға байланысты жылу түсіргіштер қысқа толқын ұзындығына (3-тен 5 мкм-ге дейінгі толқын ұзындығы орташа толқын ұзындығының инфрақызыл диапазонына сәйкес келеді) және ұзын толқын ұзындығына (толқын ұзындығы 8-ден 14 мкм-ге дейін) бөлінеді.

Жылу түсіргіштердің  дисплейінде көрсетілген температура Ттеп., К объектінің T, K нақты температурасымен төмендегідей тәуелделікте болады.

(2.18)

мұндағы ε - өлшеу объектісінің сәулелену коэффициенті; Тотр. – шағылысқан температура, К; T – өлшеу объектісінің температурасы, К; n – температура өзгерген кезде Планк функциясының тәуелділігін сипаттайтын дәреже көрсеткіші.

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 6. Қысымды өлшеудегі сұйықтық және деформациялық манометрлер.

Жоспар:

1. Қысымды өлшеу туралы жалпы мәліметтер.

2. Сұйық манометрлер

3. Деформациялық қысым датчиктері.

1. Қысымды өлшеу туралы жалпы мәліметтер.

Қысым бір дене екінші дене бетіне әсер еткенде пайда болатын F нормаль күштің (S дене бетіне перпендикуляр) қарқындылығын сипаттайтын физикалық шама. Егер денеге әсер ететін күш оның бетіне біркелкі таралса, онда қысым (р) былай өрнектеледі:

6.1-кестеде бір жүйеден немесе жүйеден тыс қысым бірліктерінен басқаларға түрлендіру коэффициенттері көрсетілген

6.1-кесте. Қысым бірліктерінің сәйкестік кестесі

Қысымды өлшеуге арналған аспаптар келесіге бөлінеді:

1) сұйыққа әсер ету принципі бойынша (U-тәрізді, тостағанды), деформациялы (түтікті, мембраналы, сильфонды), электрлік (резистивті, сыйымдылықты, пьезоэлектрлік) және жүк поршеньді.

2) манометрлерде өлшенетін қысым түрі бойынша; вакуум өлшегіштер; барометрлер; мановакуум өлшегіштер; дифманометрлер; микроманометрлер; тарту күшін өлшегіш және арынды өлшегіштер;

3) қолдану саласы бойынша жалпы өндірістік немесе техникалық, зертханалық, үлгілік, арнайы және эталонды;

4) өлшеу нәтижелерін бейнелеу әдісі бойынша көрсетуші, сигнал беруші және тіркеуші;

5) қысым түрлендіргішінің шығыс сигналы бойынша аналогты (пневматикалық, өзара индуктивті, электрлік) және цифрлық.

2. Сұйық манометрлер

Сұйық манометрлері U-тәрізді және шыныаяқты болып бөлінеді. Бұл құрылғылар конструкцияның салыстырмалы қарапайымдылығымен ерекшеленеді, бұл әдетте 1% аспайтын техникалық және зертханалық өлшеулер үшін жеткілікті салыстырмалы қателікті қамтамасыз етеді.

Сұйықтық манометрлері қарапайым конструкцияларымен және салыстырмалы түрде жоғары өлшеу дәлдігімен ерекшеленеді. Олар қысымды өлшеуге арналған портативті (зертханалық) және техникалық құралдар ретінде де кеңінен қолданылады. U түрінде иілген шыны түтік 1 болып табылатын портативті U-тәрізді манометр 6.1-суретте көрсетілген.

6.1 –сурет. 1 – түтік; 2 – тақтайша; 3 – шкала.

Түтік түтіктің шынтақтарының арасында орналасқан және сұйықтықпен (спирт, су, сынап) толтырылған шкаласы 3 бар тақтайшаға 2 бекітіледі.

Түтіктің бір шеті қысым өлшенетін қуысқа жалғанады, түтіктің екінші ұшы атмосферамен байланысады. Өлшенетін қысымның әсерінен түтіктегі сұйықтық өлшенген қысым ашық шынтақтағы сұйық бағанның гидростатикалық қысымымен теңестірілгенге дейін бір шынтақтан екіншісіне жылжиды.

Рa

U-түрінің бір түрі болып табылатын шыныаяқ манометрі 6.2-суретте көрсетілген. Шыныаяқ манометрдің шынтақтарының бірі сауыт (кесе) 1 түрінде жасалады, оның диаметрі екінші шынтақ болып табылатын құбыр 2 диаметрінен үлкен. Өлшенген қысымы бар қуыс (атмосфералықтан жоғары) шыныаяққа, ал түтік атмосфераға қосылады. Тостағанның көлденең қимасының ауданы түтіктің көлденең қимасының ауданынан

6.2-сурет. Шыныаяқ манометрі: 1-кесе; 2-түтік

үлкен болғандықтан, сұйықтық тостағандағы қысымның әсерінен h1 биіктігіне дейін төмендейді, бұл биіктігінен аз. түтіктің көтерілуі h2. Әдетте, шыныаяқтың көлденең қимасының ауданы түтіктің көлденең қимасынан әлдеқайда үлкен, сондықтан шыныаяқтағы сұйықтық деңгейінің төмендеуінің шамасы ескерілмейді және нәтиже тек биіктігімен есептеледі. бастапқы мәннен түтіктегі сұйық баған. Дегенмен, бұл жағдайда кеседегі сұйықтық деңгейінің төмендеуіне байланысты қате пайда болады, бұл шкаланың нөлдік орнын өзгертеді. Мысалы, шыныаяқтың диаметрі D түтік диаметрінен он есе үлкен болса, біз мынаны аламыз:

h1 = 0,01h2 ,

яғни, салыстырмалы қателік 1% құрайды. Осылайша, құрылғының қателігі түтік пен шыныаяқтың көлденең қималарының арақатынасына байланысты және қалағаныңызша аз болуы мүмкін.

3. Деформациялық қысым датчиктері.

Өндірістік тәжірибеде қысым мен қысым айырмашылығын өлшеу үшін деформациялық құрылғылар (серпімді сезгіш элементі бар) кеңінен қолданылады. Бұл құрылғыларда қысым серпімді сезімтал элементтердің деформациясымен немесе олардың дамитын күшімен анықталады, олар трансмиссиялық механизмдер арқылы құрылғы масштабы бойынша көрсеткіштің бұрыштық немесе сызықтық қозғалысына түрленеді. Серпімді сезгіш элемент түріне байланысты серіппелі құрылғылар келесі топтарға бөлінеді: - құбырлы серіппесі бар құрылғылар; - мембраналық құрылғылар; - сильфонды құрылғылар.

Құбырлы серіппелі манометрлер - деформациялық құрылғылардың ең көп таралған түрлерінің бірі. Мұндай құрылғылардың сезімтал элементі-доғаға бүгілген шеңбер және бір ұшынан дәнекерленген түтік 1 (Бурдон түтігі) эллиптикалық, жалпақ сопақша немесе дөңгелек қима (сурет 6.3). Түтіктердің үшінші түрі легирленген болаттан жасалған және жоғары қысымды өлшеу үшін қолданылады (98 МПа-дан жоғары).

6.3-сурет. Бурдон түтік серіппесі: а-эллиптикалық қима; б-жалпақ сопақ қима; в-дөңгелек қима 1-түтік; 2-ұстағыш

Түтіктің бір ұшы қысым өлшенетін қуысқа қосылуға арналған бұрандалы ниппельмен аяқталатын ұстағышқа 2 салынған. Ұстағыштың ішінде түтіктің ішкі қуысына қосылатын арна бар. Егер түтікке артық қысыммен сұйықтық, газ немесе бу берілсе, түтіктің қисаюы төмендейді және ол түзетіледі; Түтіктің ішінде вакуум пайда болған кезде оның қисаюы артып, түтік бұралған. Дөңгелек емес көлденең қиманың қисық түтікшесінің қысым өзгерген кезде иілу мәнін өзгерту қасиеті көлденең қима пішінінің өзгеруіне байланысты.

Түтік ішіндегі қысымның әсерінен эллиптикалық немесе сопақша, деформацияланатын қима дөңгелекке жақындайды, бұл түтіктің шешілуіне әкеледі, яғни оның бос ұшының Δ аз мөлшеріне бұрыштық қозғалысына әкеледі.

Дөңгелек қимасы бар түтіктерде эксцентрлік арнаның арқасында түтіктің бос ұшының тығынына әсер ететін артық қысым оның қисаюының төмендеуіне әкелетін момент жасайды. Бұл қозғалыс белгілі бір шектерде өлшенген қысымға пропорционал.

Еркін ұшының белгілі бір шекке дейін қозғалысы Δ=k•P қысымға пропорционал. Қысымның одан әрі жоғарылауымен сызықтық байланыс бұзылады - деформация қысымның жоғарылауынан тезірек өсе бастайды. Түтік ұшының қозғалысы мен қысым арасындағы сызықтық байланыс әлі де сақталатын шекті қысымды түтіктің пропорционалдылық шегі PП деп атайды. Пропорционалды шектеу түтіктің ең маңызды сипаттамасы болып табылады. Қысым пропорционалдылық шегінен асып кеткенде, түтік қалдық деформацияға ие болады және өлшеуге жарамсыз болады. Қалдық деформацияның пайда болуын болдырмау үшін ең жоғары жұмыс қысымы Pmax (вакуум немесе қысым айырмашылығы) пропорционалдылық шегінен Pp төмен орнатылады. Рп/Pmax = k қатынасы қауіпсіздік коэффициенті деп аталады. Барлық жағдайларда k коэффициенті бірден үлкен болуы керек. Түтіктің төзімділігін арттыру және серпімділік кейінгі әсердің әсерін азайту үшін k = 1,35  2,5 алынады.

Осыған сәйкес манометр шкаласы (өлшеудің жоғарғы шегі) өлшеудің жұмыс шегі (ең жоғары жұмыс қысымы) тұрақты қысымда өлшеудің жоғарғы шегінің 3/4-тен аспайтындай және 2-ден аспайтындай етіп таңдалады.

Мембраналық манометрлер. Тегіс және гофрленген мембраналар, мембраналық қораптар және мембраналық блоктар түріндегі сезімтал элементі бар құрылғылар шағын артық қысымдар мен вакуумдарды (манометрлер, манометрлер және тартқыштар), сондай-ақ қысым айырмашылығын (дифференциалды манометрлер) өлшеу үшін қолданылады.

h

Мембрана - өлшегіш блокта периметрі бойынша қатты бекітілген, металдан немесе арнайы серпімді материалдан жасалған белгілі диаметрлі жұқа диск (6.4-сурет). Өлшенетін P1 қысымының әсерінен (P1 > P2 шарты бойынша, мұндағы P2 сыртқы қысым) мембрана h мөлшеріне ауытқиды, бұл кейіннен бұл қозғалыстың құрал көрсеткішінің айналмалы қозғалысына айналуына әкеледі. Мембраналар серпімді және борпылдақ болып бөлінеді.

6.3- сурет.Мембрана және оның иілуі (ауытқуы).

Сильфонды құрылғылар. Сильфон – бүйір беті гофрленген жұқа қабырғалы металл камера (6.4-сурет). Сильфондар жезден, сондай-ақ баспайтын болаттан немесе бериллий қоласынан жасалған. Олар қысымның өзгеруіне тез және дәл жауап беретін қысым құрылғыларының сезімтал элементтері ретінде пайдаланылады.

6.4-сурет. Сильфон.

Жүктеме түскенде (сыртқы Р2 немесе ішкі Р1 қысымы) сильфондардың ұзындығы әсер ететін күштің бағытына байланысты өседі немесе азаяды, өзгереді. Гофрлардың болуы сильфонның жылжымалы бөлігін оның сипаттамаларын айтарлықтай өзгертпестен айтарлықтай қашықтыққа (ондаған миллиметрге) жылжытуға мүмкіндік береді. Сильфондардың шығыс координатасы – h орын ауыстыруы, кіріс координаталары – Р1 және Р2 қысымдары немесе олардың айырмасы Р.

Сильфонның маңызды кемшіліктері елеулі гистерезис және сипаттаманың кейбір сызықты еместігі болып табылады. Қаттылықты жоғарылату және гистерезис пен сызықтық емес әсерді азайту үшін көбінесе сильфонның ішіне бұрандалы орамды серіппелер орналастырылады. Бұл жағдайда сильфонның сипаттылығы өзгереді, өйткені серіппенің қаттылығы сильфонның қаттылығына қосылады. Серіппенің қаттылығы әдетте сильфонның қаттылығынан бірнеше есе жоғары болады, соның салдарынан сильфон гистерезисінің әсері және оның сипаттамаларының кейбір сызықты еместігі күрт төмендейді. Сильфонның негізгі өлшемдерін есептеу формулалары өте күрделі және тәжірибемен әрқашан расталмайды. Әдетте, сильфондардың диаметрі 20 - 80 мм аралығында болады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 7. Қысымды өлшегіш электрлік манометрлер.

Жоспар:

1. Электрлік қысым датчиктері.

2. Сыйымдылықты қысым түрлендіргіштері.

3. Пьезоэлектрлік қысым түрлендіргіштері.

4. Тензорезисторлық қысым түрлендіргіштері.

1. Электрлік қысым датчиктері.

Бұл құрылғыларда өлшенетін қысым сезімтал элементке әсер ете отырып, өзінің электрлік параметрлерін өзгертеді: кедергі, сыйымдылық немесе заряд, бұл қысымның өлшемі болады. Қазіргі заманғы жалпы өнеркәсіптік электрлік қысым өлшегіштерде басым көпшілігі үш негізгі қағидат негізінде жүзеге асырылады: 1) сыйымдылық - айнымалы саңылауы бар конденсатор түріндегі серпімді сезімтал элементті қолданыңыз: жылжымалы электрод-мембрананың бекітілген қысымының әсерінен оның сыйымдылығын өзгертеді; 2) пьезоэлектрлік - поляризацияланған зарядтың немесе пьезокристалдардың резонанстық жиілігінің: кварцтың, турмалиннің және басқалардың оларға қолданылатын қысымға тәуелділігіне негізделген; 3) тензорезисторлық – өткізгіштің немесе жартылай өткізгіштің белсенді кедергісінің оның деформация дәрежесіне тәуелділігін пайдаланады. Соңғы жылдары электрлік қысым өлшегіштердің жұмысының басқа принциптері дамыды: талшықты-оптикалық, индукциялық, гальваномагниттік, көлемді қысу, акустикалық, диффузиялық және т. б.

2. Сыйымдылықты қысым түрлендіргіштері.

Сыйымдылық түрлендіргіштерінің жұмыс принципі түрлендірілетін электрлік емес шаманың әсерінен (мысалы, қысым) айнымалы конденсатордың  С сыйымдылығын өзгертуге негізделген . Конденсатордың сыйымдылығы пластиналар (астарлары) арасындағы қашықтық δ, пластиналардың ауданы S, пластиналар арасындағы диэлектрлік тұрақты E сияқты параметрлерге байланысты.

Жазық параллельді және цилиндрлік түрлендіргіштер автоматика жүйелерінде кеңінен қолданылады. 7.1-суретте үш принципке негізделген жазық-параллель сыйымдылық түрлендіргіштерінің конструкциясы схемалық түрде көрсетілген: конденсатордың пластиналары (астарлары) арасындағы δ саңылауының өлшемін өзгерту және пластиналардың бірі объектінің (бөлігінің) беті болуы мүмкін (түрлендіргіштің бөлігі емес) (7.1, а-сурет); пластиналардың S қабаттасу аймағының олардың салыстырмалы орын ауыстыруы нәтижесінде өзгеруі (7.1, б-сурет); материалдың диэлектрлік өтімділігінің өзгеруі Е (7.1, в-сурет).

a)	б)	в)

7.1-сурет. Сыйымдылықты түрлендіргіштер:

a - саңылау өлшемі өзгермелі; b – ауданы өзгермелі; c - диэлектрлік өтімділігі өзгермелі

Ауыспалы ауа саңылауы бар сыйымдылықты жазық-параллель түрлендіргіштің басқару сипаттамасы мына өрнекпен анықталады:

мұндағы С – конденсатордың сыйымдылығы, Ф; δ - пластиналар арасындағы қашықтық, м; E – пластиналар арасындағы ортаның абсолютті диэлектрлік өтімділігі, Ф/м; S — астарлар ауданы, м2.

Бірінші жағдайда сыйымдылық гиперболалық заң бойынша өзгереді, екінші және үшіншіде - сызықтық. Сыйымдылық түрлендіргіштердің негізгі артықшылықтары: жоғары сезімталдық (500 В/мм дейін); дизайнның қарапайымдылығы; мөлшері мен салмағының шағындығы; төмен инерция; сипаттамалардың жоғары дәлдігі мен тұрақтылығы.

Кемшіліктерге мыналар жатады: жоғары ішкі қарсылық; түрлендіргіштің жұмысына паразиттік сыйымдылықтардың әсері (қалқандау қажет); түсірілетін сигналды күшейту қажеттілігі; жоғары жиілікті кернеу көзінің қажеттілігі; температураның, ылғалдылықтың және қоршаған ортаның ластануының өзгеруінің күшті әсері; максималды сезімталдыққа жету үшін монтаждауды қысқа сымдармен жасау керек, бұл әрқашан ыңғайлы емес.

3. Пьезоэлектрлік қысым түрлендіргіштері.

Пьезоэлектрлік түрлендіргіштердің әрекеті кейбір кристалды заттардың механикалық күш әсерінен электр зарядтарын өндіру қасиетіне негізделген. Пьезоэффект деп аталатын бұл құбылыс кварц, турмалин, сегнет тұзы, барий титанаты және басқа да заттардың кристалдарына тән. Пьезо эффектінің ерекшелігі - оның инерциясыздығы. Зарядтар күш қолдану кезінде бірден пайда болады. Бұл жағдай пьезоэлектрлік құрылғыларды қысымның өзгеруіне байланысты жылдам жүретін процестерді өлшеу және зерттеу кезінде қажет етеді (жылдам қозғалтқыштарды индикациялау, кавитация құбылыстарын, жарылғыш реакцияларды зерттеу және т.б.).

Кварц пьезоэлектрлік датчиктерді жасау үшін кеңінен қолданылады, ол жақсы пьезоэлектрлік қасиеттерге ие және жоғары механикалық беріктігімен, оқшаулау қасиеттерінің жоғарылығымен және температураның кең ауқымындағы өзгерістерге пьезоэлектрлік сипаттамасының тәуелсіздігімен ерекшелінеді.

Кварцтың элементар құрылымдық торы алтыбұрышты призма болып табылады (7.2-сурет).

7.2-сурет. Кварц кристалының схемасы.

Кварц кристалдарында оптикалық ось деп аталатын бойлық ZZ осі, призманың шеттерінен өтетін ХХ осі (электрлік ось) және қарама-қарсы беттердің ортасынан өтетін YY осі (механикалық немесе бейтарап) деп ажыратылады. Егер параллелепипедті кварц кристалынан оның беттері YY және XX осьтеріне перпендикуляр болатындай етіп кесіп алса, онда ол пьезоэлектрлік қасиеттерге ие болады. ZZ осі бағытында параллелепипедке қолданылатын күштер электрлендіруді тудырмайды, ал электр осі бағытында қолданылатын Fx созылу немесе қысу күштері осы оське перпендикуляр беттерде әртүрлі зарядтардың пайда болуына әкеледі (бойлық пьезоэффект). Беттерде пайда болатын заряд:

qx = kFx = k·Px·Sx ,

мұндағы Px және Fx-бетке әсер ететін қысым мен күш; Sx - бет ауданы; k-пьезоэлектрлік модуль деп аталатын тұрақты шама.

Кварцтың пьезоэлектрлік тұрақтысы 500°С температураға дейін өзгермейді. 500°С-тан жоғары температурада ол тез төмендейді және 570°С температурада ол нөлге тең болады, яғни кварц өзінің пьезоэлектрлік қасиетін жоғалтады. Пьезоэлектрлік құрылғылар 100МПа дейінгі қысымды өлшеуге мүмкіндік береді.

4. Тензорезисторлық қысым түрлендіргіштері.

Тензор түрлендіргіштерінің (тензорезисторлардың) жұмысының негізінде тензоэффект құбылысы жатыр, ол механикалық деформация кезінде өткізгіш және жартылай өткізгіш материалдардың белсенді кедергісін өзгертуден тұрады.

Датчиктардың сезімтал элементтеріне бекіту әдісі бойынша олар желімделетін және желімделмейтін болып бөлінеді, конструктивті түрде – сым, фольга, жартылай өткізгіш.

Сым түрлендіргіштері (7.3-сурет) конструктивті түрде (диаметрі 0,02...0,05 мм) жіңішке сымның l кесіндісі, ол  2 жұқа қағазға немесе  пленка негізіне (төсемеге) зигзаг түрінде желімделген.

Жоғарғы жағында сым жұқа қағазбен немесе 3 лак пленкасымен немесе киізбен (матамен) жабылған. Өлшеу схемасына қосу үшін сымның ұштарына 4 мыс сымдары дәнекерленген.

7.3-сурет. Сым тензор түрлендіргіші:

1-сым; 2-төсеме; 3-қорғаныс пленкасы; 4-мыс сымдарының ұштары

Түрлендіргіштің өлшем негізі болып тордың А контурларының ұзындығы табылады, олардың мәні 1,5...100 мм аралығында жатыр. В торының ені 5...10 мм. Номиналды кедергі 10...1000 Ом, номиналды ток – 30 мА.

Фольгалық тензотүрлендіргіштер (7.4-сурет) сымды тензометрлердің одан әрі жетілдірілген түрі болып табылады. Сым торлардың орнына қалыңдығы 0,004...0,012 мм фольга торын қолданады. Тор үлгісі деформацияны азайтуға болатындай етіп таңдалады, фольгалы тензометрлік түрлендіргіштерде іс жүзінде нөлге дейін төмендейді. Суретте. 7.4 а суретте фольга тензометрдің типтік пішінін көрсетеді; 7.4, b – қысқа базалы түрлендіргіш, 7.4-суретте, в – дөңгелек мембранаға жабыстыруға арналғаны.

в)

а)

7.4-сурет. Фольгалы тензотүрлендіргіштер.

а – типті; б - қысқа базалы; в –дөңгелек.

Фольгадан жасалған тензотүрлендіргіштер өткізгіштің көлденең қимасының үлкен аймағына байланысты сымға қарағанда көбірек ток өткізе алады, сол тор өлшемдерінде және деформацияланатын бөлікке (датчиктің сезімтал элементіне) көбірек жанасуына байланысты жылу алмасуды жақсартатын үлкен жылу беруге ие. Осының арқасында номиналды ток мәнін 0,2 А-ға дейін арттыруға болады. Фольга тензотүрлендіргштерінің кедергісі 30...250 Ом.

Таза металдар (күміс, платина, мыс) және қорытпалар (константан, нихром, манганин және т.б.) сым және фольга түрлендіргіштерінің торларының материалы ретінде қолданылады.

Сым және фольга түрлендіргіштерінің негізгі артықшылықтары: олардың бөліктің деформациясына әсерінің толық болмауы; сипаттаманың сызықтығы; құны төмен.

Негізгі кемшілігі - жұмыс қабілеттілігінің температурасының диапазоны салыстырмалы түрде төмен: -40-тан +70 ° C-қа дейін.

Жартылай өткізгішті тензотүрлендіргіштер сымды және фольгалы түрлендіргіштерден деформация кезінде кедергінің үлкенірек (50%-ға дейін) өзгеруімен және температуралық сезімталдықтың жоғары шегімен (10...20 есе) ерекшеленеді.

Ең күшті тензоэффект германий, кремний, индий антимониді, индий фосфиді, галлий арсениді, галлий антимониді сияқты жартылай өткізгіш материалдарда көрінеді. Тензо түрлендіргіштер үшін қалыңдығы 0,03 ...0,2 мм, ені 0,5...1 мм және ұзындығы (негізі) 3...15 мм. пластиналар түріндегі германий мен кремний жиі қолданылады.

Жартылай өткізгіш тензо түрлендіргіштерін жасаудың бірнеше әдісі бар: жартылай өткізгіш монокристалды кесу; бу конденсациясы арқылы монокристалды өсіру; монокристалды қасиеттері бар жұқа пленкаларды төсемелердің кейбір түрлеріне жағу; диффузиялық жолмен алу. Жалпы өнеркәсіптік тензорезисторлық өндірісінте оның жоғары механикалық, оқшаулағыш және жылуға төзімді қасиеттеріне байланысты "сапфирдегі кремний" технологиясын алу кеңінен қолданылады. Осы технологияға негізделген тензотүрлендіргіштің сезімтал элементінің жеңілдетілген конструкциясы 7.5-суретте көрсетілген. Сезімтал элемент 3-ші сапфир төсемеден тұрады, оған 4-ші тензорезисторлар диффузиялық түрде қолданылады (көбінесе Уитстонның теңдестірілген өлшеу көпірі түрінде). Төсеме 2 қатты дәнекермен  1 титан мембранасына дәнекерленген.

7.5-сурет. Жартылай өткізгіш тензо түрлендіргішінің

сезімтал элементі.

1-титан мембранасы; 2-құрамында күміс бар дәнекер; 3-сапфир төсеме;

4-тензорезисторлар

Сезімтал элемент қысым түрлендіргішінің жалпы өлшеу тізбегіне қосылады, оның құрылымдық схемасы 7.6-суретте көрсетілген.

Р сыртқы қысымның әсерінен өлшеу мембранасының деформациясы тұрақты R2, R3, R4 және айнымалы R1 тензорезисторларынан тұратын тензорезисторлық көпірдің жергілікті деформацияларына әкеледі. Нәтижесінде көпір тепе-теңдігі пайда болады, ол электронды блокпен және біртұтас электр шығысына айналады.

Сезімтал элементтердің бұл түрінің артықшылықтарына жеткілікті жоғары жұмыс температурасының диапазоны (-160-тан +1500 ° C-қа дейін), сезімтал элементті кез келген агрессивті ортаның әсерінен жақсы қорғау, жақсы жолға қойылған жаппай өндіріс және төмен баға жатады.

7.6-сурет. Тензорезисторлық қысым түрлендіргішінің құрылымдық схемасы.

Жартылай өткізгішті тензотүрлендіргіштердің негізгі кемшіліктері: төмен иілгіштігі, төмен механикалық беріктігі, сипаттамалардың сызықты еместігі, бір типті  түрлендіргіштердің сипаттамаларының бірдей бола бермеуі, параметрлердің тұрақсыздығы.

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 8. Деңгей өлшегіш аспаптар (Көрнекі деңгей өлшегіштер).

Жоспар:

1. Негізгі ұғымдар.

2. Деңгейді өлшеуге арналған аспаптардың жіктелуі.

3. Үздіксіз деңгей өлшегіштер.

3.1. Көрнекі деңгей өлшегіштер.

3.2. Қалтқылы деңгей өлшегіштер.

3.3. Қалқымалы деңгей өлшегіштер.

3.4. Гидростатикалық деңгей өлшегіштер.

3.5. Электрлік деңгей өлшегіштер.

1. Негізгі ұғымдар.

Қазіргі уақытта деңгейді өлшеу операциясы химия, мұнай-химия және мұнай өңдеу өндірістерінде, тамақ өнеркәсібінде, құрылыс материалдары өнеркәсібінде, экологиялық мониторинг жүйелерінде және басқа да көптеген салаларда технологиялық процестерді бақылау мен басқаруды ұйымдастырудың кілті болып табылады. Құтылар мен ыдыстарды толтыру деңгейін өлшеуге арналған аспаптарға немесе деңгей өлшегіштерге әртүрлі талаптар қойылады: кейбір жағдайларда тек белгілі бір шекті мәнге жету туралы сигнал беру қажет, ал басқаларында толтыру деңгейін үздіксіз өлшеу қажет.

2. Деңгейді өлшеуге арналған аспаптардың жіктелуі

Әр түрлі физикалық әдістерді қолданатын деңгейді бақылау мен өлшеудің кең номенклатурасы бар: қалқымалы, буик, сыйымдылық, гидростатикалық қысым, ультрадыбыстық, радиолокациялық және т.б. бұл әдістер мен құралдар әртүрлі орталардың деңгейін бақылауға мүмкіндік береді: сұйық (таза, ластанған), мұнай өнімдері, әртүрлі дисперсиядағы қатты заттар. Деңгей өлшегішті таңдағанда температура, абразивті қасиеттер, тұтқырлық, электр өткізгіштік, химиялық агрессивтілік және т. б. сияқты бақыланатын ортаның физикалық және химиялық қасиеттерін ескеру қажет. Сонымен қатар, резервуардағы немесе оның айналасындағы жұмыс жағдайларын ескеру қажет: қысым, вакуум, қыздыру, салқындату, толтыру немесе босату әдісі (пневматикалық немесе механикалық), араластырғыштың болуы, өрт қаупі, жарылыс қаупі және басқалар.

Сұйықтық деңгейін өлшейтін құрылғыларды келесіге бөлуге болады:

- көрнекі;

- деңгейді өлшеу үшін сұйықтықтың бетінде орналасқан қалытқы;

- қалқымалы, онда деңгейді өлшеу үшін сұйықтыққа ішінара батырылған массивтік дене (буек) пайдаланылады;

- гидростатикалық, сұйықтық бағанының гидростатикалық қысымын өлшеуге негізделген;

- электр параметрлерінің шамалары сұйықтық деңгейіне байланысты болатын электрлік түрі;

- дыбыс толқындарының бетінен шағылысу принципіне негізделген ультрадыбыстық;

- жоғары жиілікті сигналдың (микротолқынды)бетінен шағылысу принципіне негізделген радиолокациялық және толқындық;

- сұйықтық деңгейіне байланысты ядролық сәулелену ағынының қарқындылығын пайдалануға негізделген радиоизотоптық.

Деңгей өлшегіштерді жұмыс принципі бойынша жіктеуден басқа, бұл құрылғылар келесілерге бөлінеді:

- деңгейді үздіксіз бақылауға арналған аспаптар;

- деңгейдің шекті мәндері туралы сигнал беруге арналған аспаптар (деңгей сигнализаторлары).

3. Үздіксіз деңгей өлшегіштер.

3.1. Көрнекі деңгей өлшегіштер.

Сұйықтық деңгейінің ең қарапайым өлшегіші-көрсеткіш әйнек (8.1-сурет). Көрсеткіш әйнектердің жұмысы қатынас ыдыстар принципіне негізделген. Көрсеткіш әйнек төменгі ұшымен (ашық ыдыстар үшін) немесе екі ұшымен (артық қысымды немесе қысымы сиретілген ыдыстар үшін) ыдысқа қосылады. Шыны түтіктегі сұйықтық деңгейінің орналасуын бақылай отырып, ыдыстағы деңгейдің өзгеруін бағалауға болады. Көрсеткіш әйнектер оларды ыдыстан ажырату және жүйені желдету үшін клапандармен немесе крандармен жабдықталады.

а)	     б)	         в)

8.1-сурет Көрсеткіш әйнектер:

а-өтетін жарық; б-шағылысқан жарық; в-құрама түрі.

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың көрсеткіш әйнек арматурасына, етте, әйнек кездейсоқ сынған кезде басындағы арналарды автоматты түрде жабатын қауіпсіздік құрылғылары енгізіледі.

Жарық өткізетін (8.1а-сурет) және шағылатын (8.1б-сурет)  көрсеткіш әйнектер бар.

Жалпақ көрсеткіш әйнектер 2,94 МПа дейінгі қысымға және 300 °C дейінгі температураға арналған. Тегіс көрсеткіштер 2,94 МПа дейінгі қысымға және 300 °C дейінгі температураға арналған. Көрсеткіш әйнектерді ұзындығы 0,5 м - ден артық пайдалану ұсынылмайды, сондықтан 0,5 м-ден асатын деңгейді бақылау кезінде алдыңғы әйнектің жоғарғы жағы келесі әйнектің түбімен қабаттасатындай етіп бірнеше әйнек орнатылады (8.1в-сурет) .

3.2. Қалтқылы деңгей өлшегіштер.

Қалтқылы деңгей өлшеуіштері тар және кең диапазонды өлшеуіштерге бөлінеді. Тар диапазондағы деңгей өлшеуіштері (8.2-сурет) тот баспайтын болаттан жасалған диаметрі 100 мм-ге дейінгі басқарылатын сұйықтықтың бетінде қалқып жүретін болат немесе полимерлі материалдардан жасалған сфералық қалтқы болып табылады.

8.2-сурет . Тар диапазондағы қалқымалы деңгей өлшегіш: 1-қалтқы; 2-штанга; 3-бағыттаушы көрсеткі; 4-ыдыс.

Сұйықтық деңгейі өзгерген кезде қалтқы 1 өзінің батыру тереңдігін 2-ші штангаға жылжыту арқылы өзгертеді, ол көрсеткіштерді 3-шкалаға немесе қайталама түрлендіргішке жібереді, мұнда өлшеу нәтижесі электрлік және цифрлық сигналдарға түрлендіріледі.

Өлшеудің кең диапазонындағы қалтқылы деңгей өлшегішінің схемасы 8.3-суретте көрсетілген.  1 қалтқы  2 тросспен 4 салмақ теңестіргішке (қарсы салмақ) қосылған. Қарсы салмақта резервуардағы сұйықтық деңгейін көрсететін көрсеткіш бекітілген.

Қалтқы ыдысқа батырудың белгілі бір тереңдігінде ғана қарсы салмақпен тепе-теңдік күйде болатындай етіп таңдалады. Қалтқы және қарсы салмақтың тепе-теңдік күйі мына теңдеумен сипатталады:

GГ  GП  Sh1ρж g ,

мұндағы GГ , GП - қарсы салмақ пен қалтқының ауырлық күштері; S - қалтқы аймағы;

h1 - қалтқының батыру тереңдігі;

ρж – сұйықтықтың тығыздығы.

Сұйықтық деңгейінің жоғарылауы қалтқының батыру тереңдігін өзгертеді және оған қосымша кері итеруші (көтеруші) күш әсер етеді. Нәтижесінде (5.1) теңдік бұзылып, қарсы салмақ қалтқыға батыру тереңдігі h1-ге тең болғанша төмендейді. Деңгей төмендеген сайын қалтқыға әсер ететін кері итеруші күш азаяды және қалтқының батыру тереңдігі h1-ге тең болғанша қалтқы төмен түсе бастайды.

3.3. Қалқымалы деңгей өлшегіштер.

Қалқымалы деңгей өлшегіштердің жұмысы Архимед заңымен сипатталған физикалық құбылысқа негізделген, оған сәйкес сұйықтыққа батырылған денеге ығыстырылған сұйықтықтың салмағына пропорционал кері итеруші күш әсер етеді.

Бұл деңгей өлшегіштердегі сезімтал элемент - тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан көп материалдан жасалған цилиндрлік қалқыма. Көбінесе қалқыма екі жағынан дәнекерленген ұзындығы Hб тот баспайтын болаттан жасалған құбыр түрінде жасалады, оның ұштарының біріне ілмек бекітілген. Қалқыма тік күйде және ішінара сұйықтыққа батырылған. Hб қалқымасының ұзындығы аппараттағы ең жоғары өлшенетін деңгейге жақын таңдалады.

Аппараттағы сұйықтық деңгейі Архимед заңы бойынша өзгерген кезде сұйықтықтағы қалқыманың салмағы деңгейдің өзгеруіне пропорционалды түрде өзгереді. Қалқымаға әсер ететін кері итеруші күш мынаған тең:

F  ρgVж ρgSh

мұндағы ρ – өлшенетін сұйықтықтың тығыздығы; g – еркін түсу үдеуі; Vж – қалқыма ығыстыратын сұйықтық көлемі; S – қалқыманың көлденең қимасының ауданы; h – сұйықтыққа батырылған қалқыма ұзындығы.

Қалқыма деңгейін өлшегіштің өлшеу схемасы 8.3-суретте көрсетілген. Деңгей өлшегіш келесідей жұмыс істейді. Құрылғыдағы сұйықтық деңгейі бастапқы h0-ге тең немесе одан аз болған кезде (h0 шамасы деңгей өлшегіштің сезімталдық аймағы деп аталады), 1-қалқыма ілулі тұрған 2-ші өлшеу штангасы тепе-теңдікте болады, өйткені G1 қалқыманың салмағымен жасалған М1 моменті қарсы салмақпен жасалған М2 моментімен теңестіріледі.

Сұйықтық деңгейі h0-ден үлкен болған кезде (мысалы, h), ұзындығы (h - h0) қалқыманың бір бөлігі сұйықтыққа батырылады, сондықтан қалқыманың салмағы мына шамаға азаяды

F  ρgS (h  h0 ) ,

демек, М1 моменті де азаяды, ол 2-штангадағы қалқымадан пайда болады. М2 М1-ден үлкен болғандықтан, штанга О нүктесін сағат тілімен кішкене бұрышқа бұрады және 5 түрлендіргіштің 3 тұтқасын жылжытады. Түрлендіргіш (электрлік немесе пневматикалық) деңгей өлшегіштің шығысы болып табылатын шығыс сигналын құрайды. Түрлендіргіштің өлшеу жүйесінің қозғалысы 2-тұтқаға әсер ететін барлық күштердің моменттерінің қосындысы нөлге тең болғанша жүреді.

3.4. Гидростатикалық деңгей өлшегіштер.

Гидростатикалық деңгей өлшегіштер резервуар түбіндегі сұйықтықтың Рг гидростатикалық қысымын анықтау принципі бойынша жұмыс істейді.

Сұйықтық деңгейінің биіктігі h, м, келесі формула бойынша анықталады:

h = Рг/ρg.

Гидростатикалық қысымды өлшеу артық қысым датчигі, дифференциалды манометр, гидростатикалық қысым датчигі және пьезометриялық өлшеу әдісі арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Ашық резервуардағы сұйықтық деңгейін бақылау үшін артық қысым мен дифференциалды Қысым датчиктерінің сыртқы түрі мен қосылу схемасы 8.3-суретте көрсетілген. Бірінші схема (8.3а-сурет) артық қысымдағы сұйықтық деңгейін өлшеуге жарамсыз.

Екінші схеманы қолдану (8.3в-сурет) дифференциалды Манометрді сұйықтықпен бір деңгейде орналастырған кезде, ондағы қысымның өлшенетін айырмашылығы гидростатикалық қысымға тең болған кезде ғана орынды болады.

8.3-сурет . Гидростатикалық деңгей датчиктерінің сыртқы түрі мен қосылу схемалары

(а, в – сұйықтықтың гидростатикалық қысымын өлшеу үшін атмосферамен байланысатын ыдысқа сәйкесінше артық қысым датчигі мен дифференциалды манометрдің қосылуы; б, г –артық қысым датчиктері және дифференциалды манометрдің сыртқы түрі (EJX, өндіруші ООО «Иокогава Электрик СНГ») тиісінше): 1 – ыдыс; 2 – артық қысым датчигі; 3 – дифференциалды манометр

3.5. Электрлік деңгей өлшегіштер.

Электрлік деңгей өлшегіштерде сұйықтық деңгейі қандай да бір электрлік сигналға айналады. Ең көп таралған сыйымдылық және омдық деңгей өлшегіштер.

Сыйымдылықты деңгей өлшегіштердің жұмысы тұздардың, қышқылдардың және сілтілердің Сулы ерітінділерінің диэлектрлік өткізгіштігі ауаның немесе су буының диэлектрлік өткізгіштігінен ерекшеленетіндігіне негізделген.

Сыйымдылықты деңгей өлшегіштің схемасы 8.4-суретте көрсетілген.

Сыйымдылығы сұйықтық деңгейіне байланысты электрлік конденсатор болып табылатын түрлендіргіш деңгейін өлшеуді қажет ететін сұйықтық бар ыдысқа түсіріледі. Түрлендіргіштер цилиндрлік және пластина түрлерінен, сондай-ақ қатты өзек түрінде жасалған.

8.4-сурет. Сыйымдылықты деңгей өлшегіш:

1, 2 - электродтар;

3 - электрондық блок.

Цилиндрлік сыйымдылық түрлендіргіші екі немесе одан да көп концентрлі орналасқан құбырлардан жасалған, олардың арасында h биіктігінде сұйықтық қабаты болады. Түрлендіргіштің сыйымдылығы екі учаскенің сыйымдылықтарының қосындысына тең – диэлектрлік өтімділігі εсұй. сұйықтыққа батырылған және диэлектрлік өтімділігі εорта болатын ортада орналасқан (ауа үшін εорта = 1).

Цилиндрлік сыйымдылық түрлендіргіштің сыйымдылығы:

мұндағы h-өлшенетін деңгей, м; H-сыйымдылықтың ең жоғары өлшенетін биіктігі, м; D, d-түрлендіргіштің сыртқы және ішкі диаметрі, м.

Агрессивті, бірақ ток өткізбейтін сұйықтықтардың деңгейін өлшеу кезінде түрлендіргіш пластиналар химиялық төзімді қорытпалардан жасалады немесе диэлектрлік қасиеттері есептеу кезінде ескерілетін жұқа коррозияға төзімді пленкамен жабылады. Астарларын жіңішке пленкалармен қаптау электр өткізгіш сұйықтықтардың деңгейін өлшеу кезінде де қолданылады.

Омдық деңгей өлшегіштер негізінен сигнал беру және электр өткізгіш сұйықтықтардың деңгейін белгіленген шектерде ұстау үшін қолданылады. Олардың жұмыс істеу принципі белгілі омдық кедергісі бар электр тізбегінің бөлімі болып табылатын басқарылатын орта арқылы қуат көзінің электр тізбегін жабуға негізделген. Құрылғы электрод пен басқарылатын материал арасындағы тізбекке қосылған электромагниттік реле. Реле деңгейінің қосқышын жалғау схемалары объектінің түріне және бақыланатын деңгейлердің санына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. 8.5а-сурет құрылғыны өткізгіш объектіге қосу схемасын көрсетеді. Бұл жағдайда бір h деңгейін басқару үшін бір электродты, бір реле мен бір сымды пайдалануға болады. Екі h1 және h2 деңгейін бақылау кезінде (8.5, б-сурет) олардың екеуі қажет.

а)				б)

8.5-сурет. Омдық деңгей сигнализаторлары:

а-бір деңгей; б-екі деңгей.

1-электрод; 2-электромагниттік реле; 3-қуат көзі

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 9. Деңгей өлшегіш аспаптар (Деңгей сигнализаторлары).

Жоспар:

1. Деңгей сигнализаторлары классификациясы.

1. Қалтқылы ажыратқыштар.

2. Дірілдейтін деңгей сигнализаторлары.

3. Кондуктометриялық деңгей сигнализаторлары.

4. Деңгейдің сыйымдылықты сигнализаторлары.

5. Магниттік деңгей сигнализаторлары.

1. Деңгей сигнализаторлары.

Шекті деңгей қосқыштары (деңгей ажыратқыштары) басқарылатын материалдың деңгейі датчикті орнату биіктігіне қатысты белгіленген белгілі бір деңгейге жеткен, жоғары көтерілген немесе төмендеген жағдайларда шығыс сигналын жасайды. Мысалдар мыналарды қамтиды: толып кетуден қорғау, құрғақ жұмыс істейтін жабдықты қорғау, резервуарлардың ең төменгі және максималды толтыру деңгейлерін тексеру. Шекті деңгейді анықтау үшін келесі басқару құралдары бар: қалтқы ажыратқыштар, діріл сезгіш элементі бар шекті ажыратқыштар, кондуктометрлік ажыратқыштар, сыйымдылық зондтары, батырылған магниттік зондтар.

9.1-кестеде шекті деңгейді анықтау құралдарының негізгі түрлері және олардың қолдану аясы берілген.

9.1-кесте

| Деңгейді бақылау құрылғылары | Шекті деңгейді анықтау |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сұйық | Сусымалы материалдар |
| Қалтқылы ажыратқыштар | Иә | Жоқ |
| Дірілдейтін шекті ажыратқыштар | Иә | Иә |
| Кондуктометриялық ажыратқыштар | Иә | Жоқ |
| Сыйымдылықты ажыратқыштар | Иә | Иә |
| Магниттік суасты зондтары | Иә | Жоқ |

1. Қалтқылы ажыратқыштар.

Қалтқылы сигнализаторлар сұйықтықтың бетінде бекітілмеген кезде қатаң көлденең күйде қалуға мүмкіндік беретін қажетті қалқымалылыққа ие. Арнайы қолданыс кезінде қалтқылы датчик сұйықтық шегіне сәйкес биіктікте өзінің кабель қысқышымен бекітіледі.

Микроажыратқыштың

контактісі

тұйықталмаған (ажыратылған)

Микроажыратқыштың

контактісі еркін позицияда

Микроажыратқыштың

контактісі

тұйықталған

Қайта қосылу (ажырау) процесі 9.1-суретте көрсетілгендей кез келген бағытта көлденең позициядан ауытқыған кезде датчикті тербету арқылы басталады. Коммутациялық құрылғылар ретінде қазіргі уақытта сынаптың орнына галинстан (Галинстан – галлий, индий және қалайы бар және -19 °C-тан жоғары температурада сұйық күйді сақтайтын сұйық металл қорытпасы) қолданылатын сұйық металл микроқосқыштар(ажыратқыштар) жиі қолданылады.

9.1-сурет.

Қалтқылы ауыстырып-қосқыш кірістірілген микроқосқышы бар қалтқы корпусынан және қосу кабелінен тұрады.

Қолданылатын қалтқылар негізінен полипропиленнен жасалған, концентратсыз қышқылдар мен сілтілерге, еріткіштердің көпшілігіне, спиртке, бензинге, суға, майларға және майларға төзімді, негізінен қуыс шар немесе сфера-цилиндрлік денелер болып табылады.

9.2-суретте қалтқы ажыртқыштардың реттелетін біріктірілген құрылғысы көрсетілген, ол жаңа жұмыс жағдайлары қажет болған жағдайда ажыртқышты іске қосу деңгейлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл дабылда қалтқылар тірек штангасының соңында реттеледі. Іске қосу деңгейлерін пайдаланушы қолданба орнында реттеуші құлыптау сақиналарын жылжыту арқылы реттей алады

Әдістің негізгі артықшылықтары:

* қарапайымдылық;

* беріктік;

* төмен құны.

Кемшіліктері:

* жабысқақ сұйықтықтар үшін жарамсыз;

* сұйықтықтың шашырау проблемалары;

* қалқымалылық қалтқы өлшеміне байланысты;

* іске қосу нүктесі ортаның тығыздығының ауытқуына тәуелді.

1

2

3

3

3

9.2-сурет. Қалтқылы қосқыштары бар реттелетін аралас (комбинированный) құрылғы:

1 – тірек штангасы;

2 – бекітілген сақина;

3 – қалтқы ажыратқыштар.

2. Дірілдейтін деңгей сигнализаторлары.

Тербелмелі шекті ажыратқыштар ретінде резонанстық типтегі резонаторы бар құрылғылар қолданылады (пішініне байланысты оны көбінесе тербелмелі шанышқы деп атайды), онда резонанстық жиілік диапазонында күшті механикалық тербелістер пьезоэлектрлік жолмен қозғалады. Діріл сенсорының сыртқы түрі 9.3-суретте көрсетілген. Дірілдеу жүйесінің жоғары механикалық қасиеттеріне байланысты қозудың өте аз қуаты жеткілікті. Сезімтал элементті бақыланатын ортаға орналастыру тербеліс амплитудасының толық сөнгенге дейін күрт төмендеуіне әкеледі. Тербеліс күйінің тыныштық күйімен өзгеруі немесе керісінше, шекті деңгейдегі электрлік сигнал түрінде индикаторға түседі. Бұл жағдайда бұл құрылғылардың жұмыс істеуі бақыланатын заттың физикалық қасиеттерінің ауытқуына байланысты емес.

9.3-сурет. Дірілдейтін деңгей сигнализаторының сыртқы түрі.

Дірілдейтін ажыратқыштарды барлық дерлік сұйықтықтар мен сусымалы материалдардың шекті деңгейін анықтау үшін пайдалануға болады.

Әдістің негізгі артықшылықтары:

* қарапайымдылық;

* орнату орнында реттеу қажет емес;

* қозғалмалы бөліктер жоқ;

* турбуленттілікке, көбік түзілуіне және сыртқы дірілге сезімтал емес;

* кез келген кеңістіктік бағдарға мүмкіндік береді;

* өлшенетін заттың көптеген физикалық қасиеттеріне сезімтал емес (тығыздықтан басқасларына).;

* жұмыс істеуін тексеру монтаждау орнында жүргізілуі мүмкін.

Кемшіліктері:

• сұйықтықтардағы жабысқақ заттар мен қатты бөлшектер істен шығуға әкелуі мүмкін;

• Қатты бөлшектер тербелмелі шанышқының кептелуіне әкелуі мүмкін.

3. Кондуктометриялық деңгей сигнализаторлары.

Бұл әдіс ток күшінің өзгеруіне негізделген. Бос резервуарда екі электрод арасындағы кедергі шексіз үлкен; электродтардың ұштары өткізгіш ортаға батырылған кезде оның өткізгіштік шамасына сәйкес кедергі азаяды. Әдістің қолданылу саласы тек өткізгіш сұйықтықтардың деңгейін бақылауға қолданылады. Сондықтан сусымалы немесе тұтқыр материалдардың деңгейін көрсетілген әдіспен өлшеу мүмкін емес. Бақыланатын затта белгілі бір минималды өткізгіштіктің болуы қажет (1 мкС/См-ден астам), сондықтан деңгейді кондуктометриялық әдіспен өлшеу кезінде токтың өзгеруінің айқын сигналын алуға болады.

Бұл әдіс негізінен цистерналарда, бактарда және бу қазандықтарында шекті деңгейді өлшеу үшін қолданылады. Әр түрлі отындар, майлар және еріткіштер сияқты жанғыш сұйықтықтар диэлектриктер болып табылады, сондықтан олар үшін бұл әдіс (қышқылдарда, сілтілерде және құрамында су бар және өткізгіш ерітінділерде ғана қолданылады) қолданылмайды. Агрессивті сұйықтықтардың деңгейі кедергісіз, беріктігі жоғары материалдардан жасалған электродтарды қолдану арқылы анықталады. Кондуктометриялық шекті ажыратқыштың сыртқы түрі 9.3-суретте көрсетілген.

9.3-сурет. Кондуктометриялық шекті ажыратқыштың сыртқы түрі.

Кондуктометриялық әдісті іске асыру кезінде екі электрод деңгейі бақыланатын өткізгіш сұйықтықтың бетінен жоғары орнатылады. Сұйықтық екі электрод сұйықтықпен жанасатын нүктеге жеткенде, электр тогы реленің іске қосылуына әкеледі. Егер бірнеше деңгей мәндерін анықтау қажет болса, электродтардың сәйкес еселігі (бірнешеуі) қолданылады. Сұйықтықтың электролизі немесе жарылыс сияқты әсерлерді болдырмау үшін аз мөлшерде тұрақты ток және айнымалы ток қолданылады.

Бұл әдіс негізінде шектеу деңгейін ғана емес, сонымен қатар фазааралық деңгейді де оңай және үнемді анықтауға болады; мысалы, май немесе бензин сепараторларындағы су мен ток өткізбейтін сұйықтықтар арасындағы шекара өте оңай анықталады.

Әдістің негізгі артықшылықтары:

* қарапайымдылық пен беріктік;

* қозғалатын механикалық бөлшектердің болмауы;

* турбуленттілікке сезімтал емес;

* технологиялық процесте жоғары температура мен қысымға жол беріледі;

* қарапайым реттеу және техникалық қызмет көрсету.

Кемшіліктері:

* жабысқақ заттар мен диэлектриктерге жарамсыз;

* майлы заттар электродтарға өткізбейтін жабынның жұқа қабатының жабысуын тудыруы мүмкін, бұл істен шығудың себебі болуы мүмкін.

4. Деңгейдің сыйымдылықты сигнализаторлары

Әдістің атауы резервуардың толтыру деңгейіне байланысты электр сыйымдылығының өзгеруін анықтауға негізделгенін көрсетеді. Конденсатор резервуардың қабырғасынан және оның ішіндегі ортаға батырылған зондтан тұрады. Сыйымдылықты өлшеу әдетте резонанстық тізбектер немесе өзін-өзі теңестіретін айнымалы ток көпірлері арқылы жүзеге асырылады.

9.4-сурет. Сыйымдылықты сигнализаторының сыртқы түрі.

Деңгейді дәл анықтауда сыйымдылық зондының конструкциясы, оқшаулауы және дұрыс орналасуы шешуші рөл атқарады. Сондықтан келесі факторларды ескеру қажет: зондты оқшаулау, резервуардың пішіні, резервуардағы қысым, бақыланатын материалдың температурасы, оның түйіршіктігі, абразивтілігі, химиялық агрессивтілігі, тұтқырлығы, конденсация немесе көбік түзу мүмкіндігі.

Қажетті ұзындыққа байланысты өлшеу зонды сым арқаннан, металл өзекшеден немесе түтіктен жасалған. Сыйымдылықты сигнализаторының сыртқы түрі 9.4-суретте көрсетілген.

Әдістің негізгі артықшылықтары:

* орнату және пайдалану оңай;

* көпфункционалды қолдану;

* жабысқақ заттармен қолдану мүмкіндігі.

5. Магниттік деңгей сигнализаторлары.

Магниттік батыру нүктесі деңгейінің зондтары су, еріткіштер, майлар және әртүрлі отын сияқты тазартылған сұйықтықтарда пайдалануға арналған. Бақыланатын сұйықтық түріне байланысты зондтың әртүрлі конструкциялары мүмкін:

• агрессивті қышқылдар мен сілтілерге арналған пластик;

• су, май және т.б. үшін баспайтын болат;

• отын, еріткіштер, спирттер сияқты жанғыш сұйықтықтар үшін жарылысқа төзімді дизайндағы тот баспайтын болаттан жасалған.

Бұл датчиктер келесідей жұмыс істейді: зонд түтігімен басқарылатын қалтқы сұйықтықтың бетінде қалқып тұрады; қалтқыға орнатылған тороидты магнит тиісті күйде магнит өрісі арқылы бағыттаушы түтікке орнатылған тығыздалған тілше контактілерін жабады. Магниттік батыру зондының сыртқы түрі 9.5-суретте көрсетілген.

9.5-сурет.Магниттік батыру зондының сыртқы түрі

Әдістің негізгі артықшылықтары:

• қарапайым жұмыс принципі;

• қарапайым орнату;

• оңай техникалық қызмет көрсету.

Кемшіліктері:

• қалқымалылық қалтқы өлшеміне байланысты;

• қайта қосу нүктелері ортаның тығыздығына байланысты;

• зондтың максималды ұзындығы - шамамен 6 м;

• бақыланатын ортаның ең аз рұқсат етілген тығыздығы 0,7 г/см3.

• тек тазартылған сұйықтықтарда ғана қолдануға болады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

2. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

3.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

4. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.

Дәріс 10. Сұйықтық, газ жəне будың мөлшері мен шығынын өлшеу.

Жоспар:

1. Жалпы мəліметтер.

2. Көлем санағыштары.

3. Жылдамдық санағыштары.

4. Қысымның айнымалы құлау принципінде негізделген шығын өлшегіштері.

1. Жалпы мəліметтер.

Заттың мөлшерін оның массасымен немесе көлемімен анықтайды жəне сəйкесінше масса (кг, т) немесе көлем бірліктерімен (м3, л) өлшейді.

Белгілі бір уақыт аралығында зат мөлшерін өлшеу құрылғыларын санағыштар деп атайды.

δτ = τ1 – τ2 таңдалған уақыт аралығында санағыш арқылы өткен көлем бірлігіндегі V зат мөлшері τ1 жəне τ2 уақыт аралығында алынған N1жəне N2 санағыштар көрсеткіштерінің айырымы арқылы анықталады:

V = q (N2 –N1),

мұндағы q – санағыш көрсеткішінің бірлігіне келетін зат мөлшерін анықтайтын санағыш тұрақтысы.

Технологиялық процестердің маңызды параметрлерінің бірі құбырлар бойынша өтетін заттардың шығыны болып табылады.

Заттың шығыны – уақыт бірлігінде берілген канал бөлігі арқылы ағатын зат мөлшері.

Зат шығыны келесідей бөлінеді:

-көлемдік шығын Q; м3/с, м3/ч, л/мин бірліктерімен өлшенеді;

-массалық шығын G; кг/сек, кг/сағ, т/сағ бірліктерімен өлшенеді;

- орташа шығын:

Q = V / (τ1 – τ2),

мұндағы V – τ уақыт аралығында санағышпен өлшенген зат көлемі.

Шын немесе лездік шығын:

Q = dV / dτ немесе G1 = dm / dτ –

зат мөлшерінің уақыт бойынша туындысы болып табылады.

2. Көлем санағыштары.

Көлемдік санағыштардың жұмыс жасау принципі өлшенетін ортаның көлемін белгілі көлемі бар камераларымен тікелей өлшеп, санағыш арқылы өткен порциялар санын санауда негізделген.

Көлемдік санағыштар босайтын жəне ығыстырғыш деп бөлінеді.

Босайтын көлемдік санағыштарда өлшенетін орта оңай ағып кететін қатаң камералары бар. Олар газ мөлшерін өлшеу үшін жарамсыз болып келеді.

Қатаң камерасы бар босайтынсанағыштың қарапайым түрі өлшем бак болып табылады. Сонымен қатар бұл түрге барабанды жəне аударылатын санағыштары жатады.

Ығыстырғыш көлемдік санағыштардың қозғалатынқабырғалары бар өлшем камералары болады, олар өлшенетін фазаны ығыстырып, камераны келесіпорция үшін босатады. Осы типті көлемдік санағыштарына бір поршеньді; көп поршенді; сақиналық; сопақ тiстегершiктері бар; ротациялық; құрғақ газдық; сұйық газдық; дискілі санағыштар жатады.

Сопақ тiстегіршiктері бар көлемдік санағыштар. Сұйық заттар үшін сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар таралған (10.1 сурет).

10.1 сурет.

10.1 сурет – Сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар.

Суреттегі белгілеулер: 1 - корпусы; 2,3 - сопақ тiстегершiктері.

Жұмыс істеу принципі. Тістегершіктерге шабуылшатын өлшенетін ағын оларда P1 жəне P2 қысым құлауын жасайды. Осы құлаудың əсерінен ағын 3 сопақ тістегершікте бұру моментін тудырады жəне 2 тістегершікті жүргізетін 3 тістегершікті айналуға мəжбүрлейді.

3 тістегершік пен корпус арасындағы V1 көлем əуелі кесіледі жəне содан соң тістегершіктің айналуы кезінде - ығыстырылады. Осылайша, тістегершіктің бір айналымында V1 жəне V2 өлшегіш қуыстар екі рет толтырылады жəне екі рет босатылады. Соңында бір айналымда санағыш арқылы V1-дің төрт көлеміне тең сұйықтық көлемі өтеді. Тістегершіктердің біреуінің осі құрылғы корпусынан тыс орналасқан санағыш механизмді айналдырады.

Артықшылықтары. Өлшеу дəлдігі жоғары: өлшенетін мəннің (0,5 –1,0) %, қысым жоғалуы елеусіз, көрсетулері тұтқырлыққа тəуелді емес. Сопақ тiстегершiктері бар көлемдік санағыштар əртүрлі сұйықтықтарды, соның ішінде мұнай мен мұнай өнімдерін өлшеуге қолданылады.

Кемшілігі: өлшенетін орта механикалық қоспалардан жақсы сүзілуі қажет.

Өлшеу шегі: 0,01 – 250 м3 /сағ.

Калибр: D=12 – 250 мм.

3. Жылдамдық санағыштары.

Көлемдік санағыштарға қарағанда жылдамдық санағыштарда (тахометрлерде) өлшеу камералары болмайды, заттың мөлшерін көлемдік бірліктерде жанама өлшеу жолымен орындайды.

Санағыш арқылы өтетін сұйықтықтың ағынымен қозғалысқа келтірілетін аксиалды немесе тангенциалды турбинкалар жылдамдық санағыштардың сезгіш элементі болып табылады.

Жұмыс істеу принципі: уақыт бірлігінде турбинканың айналым саны (n) турбинканы жуып өтетін ағын жылдамдығына пропорционалды:

n=k ∙ w,

мұндағы k – пропорционалдық коэффициенті; 𝑤 - ағын жылдамдығы.

Cанағыш арқылы көлемдік шығын:

Q=w F,

мұндағы F –санағыш қимасы.

Осыдан:

Сондықтан тахометр шкаласы өлшенетін сұйықтықтың Q көлемдік шығыны бірліктерінде градуирленуі мүмкін.

Аксиалды тубинкалары бар санағыштар 1300 м3 /сағ дейінгі шығындағы заттың мөлшерін өлшеу үшін қолданылады.

Дəлдік кластары: 1; 1,5; 2.

Тангенсиалды тубинкалары бар санағыштар шағын шығындағы заттың мөлшерін өлшеу үшін қолданылады.

Өлшеудің жоғарғы шегі: 3 - 20 м3 /сағ.

Дəлдік кластары: 2; 3.

Бұл санағыштардың кемшілігі – көрсетулердің өлшенетін сұйықтықтың тұтқырлығынан тəуелділігі.

4. Қысымның айнымалы құлау принципінде негізделген шығын өлшегіштері.

Сұйықтықтардың, газдардың жəне булардың шығынын өлшеудің ең таралған бір принципі - тарылтатын құрылғыда қысымның айнымалы құлауының шығынын өлшеу принципі болып табылады.

10.2-сурет –Тарылтатын құрылғыда қысымның айнымалы құлау принципі

Қарастырылып отырған принципке сəйкес құбырға тарылтатын құрылғыны(ТҚ) орнатады. А-А қимасын өтіп ағын қысылады жəне инерция арқасында қысылу жалғасып, тарылтатын құрылғының шығысында одан бір арақашықтықта ең үлкен мəнге жетеді (10.2 сурет). Ағыстың азаюы ағынның W тарылту құрылғы алдындағы жылдамдығына қарағанда жылдамдығының үлкеюіне əкеледі. Бұл ағынның кинетикалық энергиясының көбеюін білдіреді. Энергияны сақтау заңына сəйкес, кинетикалық энергияның көбеюі потенциалдық энергияның азаюы есебінен жүреді. Ал бұл ағын P қысымының тарылтатын құрылғы шығысында азаюына əкеледі. Тарылтатын құрылғыда дифманометрмен өлшенетін қысым құлауы ΔP=P1-P2 пайда болады.

Стандартты тарылтатын құрылғыларға келесілер жатады (10.3 сурет):

- стандартты диафрагма (а);

- стандартты сорғы (сопло) (б);

- Вентури сорғысы (в);

- Вентури құбырлары (г).

Қарапайымдылығы жəне төмен құны диафрагмалардың кең қолданысын шарттайды. Бірақ тарылтатын құрылғыларды таңдау кезінде келесі факторларды да ескеру керек:

1) Тарылтатын құрылғыдағы қысым жоғалуы (δр) шектелсе, онда тарылтатын құрылғыны таңдау кезінде график бойынша анықталатын осы жоғалуды ескеру керек.

10.3 сурет – Стандартты тарылтатын құрылғылар

2) Диафрагма жəне сорғыны қолдану кезіндегі қысым жоғалуы іс жүзінде бірдей.

3) Вентури сорғысында δр бірталай төмен.

4) Шығын коэффициенті α өзгере алады, өйткені құбырдағы жергілікті кедергілер жағымсыз əсерлерді əкеледі.

5) δр/р қатынасы ε кеңейтілуіне түзету көбейткіштің анықтау қателігіне əсер етеді.

Жоғарыда келтірілген тарылтатын құрылғыларға қойылған талаптарына сəйкес, газ жəне бу шығынын өлшеу кезінде тарылтатын құрылғысының тиімді модулін таңдау сұрағы қарама қарсы талаптарды қанағаттандыратын компромисті жолмен шешілуі керек.

Тарылтатын құрылғы модулі:

мұндағы F0, d – тарылтатын құрылғының кіру тесігінің ауданы мен диаметрі; F1 - А-А қимасындағы ағынның көлденең қимасының ауданы;

D - құбырдың диаметрі.

Шығын коэффициенті:

α=f (ReD , 𝑚),

мұндағы ReD - Рейнольдс саны; 𝑚 - тарылтатын құрылғының модулі.

Шығын коэффициенті α əзірше теориялық жолмен дəл есептелінбейді. α мəндері тарылтатын құрылғылардың кейбір үлгілері үшін тəжірибелік жолмен анықталған.

Стандартты диафрагма (а), сорғы мен Вентури сорғысысы (б) арқылы тегіс құбырларда ағатын орнықталған ағын үшін тəжірибелік жолмен табылған α-ның Рейнольдс Re санынан тəуелділіктері 10.4 суретте келтірілген.

10.4 сурет – Шығын коэффициентінің Рейнольдс санынан жəне тарылтатын құрылғы модулінен тəжірибелік тəуелділіктері

Графиктен көрінетіндей 𝑚 төмендеуімен Re төмендейді. Бұдан келесі қорытындыны айтуға болады: кіші 𝑚 шамаларын таңдағанда шығынды өлшеу кезінде оның азаюы таңдалынған αмəнін өзгертпейді. Re аз болған сайын α=f(Re) тəуелділігінің көрінуі күшейеді. Re өсу кезінде оның шығын коэффициентіне əсері азаяды.

α мəндері нормативті құжаттар кестелерінде келтіріледі.

Қарастырылған тарылтатын құрылғылар жекелік градуирлеуді қажет етпейді жəне стандартты тарылтатын құрылғылар деп аталады.

Стандартты тарылтатын құрылғылар құбырлардың D=50 мм кем емес диаметрлері үшін қолданылуы мүмкін, кері жағдайда шығын коэффициентін анықтау қателіктері көбейеді.

Ағып кету шығын өлшегіштері, Электромагниттік шығын өлщегіштер, Ультрадыбыстық шығын өлшегіштер, Тахометриялық шығын өлшегіштер, Жылулық шығын өлшегіштер Кориолисті массалық шығын өлшегіштер туралы ақпаратпен білім алушының өздігінен оқып-үйренуге қалдырамыз.

Әдебиеттер тізімі:

1. С.Г. Хан, Л.К. Ибраева, Ж.С. Тлеубаева. Өлшеудің техникалық құралдары: Оқу құралы. – Warsaw: RS Global Sp. Z O.O., АЭжБУ, 2020. – 108 б.

2. Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические  измерения и приборы. – Ангарск, АГТА, 2008. – 200 с.

3. М. В. Бодров, В. Ю. Кузин. Теплотехнические измерения и приборы измерения и приборы. Нижний Новгород: ННГАСУ,2015. – 176 с.

4.А. А. Вакулин. Методы и средства измерений, испытаний и кон-роля: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского госу-дарственного университета, 2010. 256 с.

5. Технологически  измерения и приборы. Курс лекций/ В.С.Глухов, Н.С. Штейнгард, и др. Издательство: СтГАУ «Агрус», 2004, – 160 с.